## Slide 1: 10
Assurer des résultats de qualité

## Slide 2: Clause de non-responsabilité
Plateforme d’Apprentissage de l’OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériels de formation
Ces matériels de formation de l’OMS sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise au respect des « Conditions d’utilisation de la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire de l’OMS, matériels de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant et qui sont disponibles sur la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire, à l’adresse https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de révision de toute autre manière du contenu de ces matériels, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications et vous ne devez utiliser ni le nom ni l’emblème de l’OMS dans ces matériels modifiés.
En outre, veuillez informer l’OMS de toute modification de ces matériels que vous utilisez publiquement, à des fins d’archivage et de développement continu, en envoyant un courriel à l’adresse: ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
Au terme de ce module, vous serez à même de :
définir l’assurance de la qualité (AQ) et ses principales composantes,
décrire les sources des matériels de contrôle de la qualité (CQ),
définir l’évaluation externe de la qualité (EEC) et ses principales composantes,
décrire le processus des visites de supervision.

## Slide 4: Assurance de la qualité (AQ)
Le terme AQ désigne les processus mis en place pour garantir que les résultats issus d’un site d’analyse sont de qualité.
Les résultats sont exacts, fiables, appropriés et fournis en temps utile.
Les deux principales composantes de l’AQ sont :
  le contrôle du processus (contrôle de la qualité, QC)
  l’évaluation (évaluation externe de la qualité, EEC)

## Slide 5: Déploiement de l’AQ
Les TDR-Ag du SARS-CoV-2 devant être rapidement déployés, il est possible qu’un système d’AQ complet ne soit pas en place au moment du lancement des tests.
Par conséquent, pour optimiser la qualité, il est essentiel que des TDR de bonne qualité soient achetés, puis transportés et stockés selon les instructions du fabricant.
Les utilisateurs doivent être formés et supervisés, avec en place un mécanisme leur permettant de faire part de leurs préoccupations/problèmes.
Les principales composantes de l’AQ devraient être introduites dans l’ordre suivant :
  Contrôle de la qualité
  Visites de supervision
  Contrôle des lots (ou vérification des nouveaux lots) des nouveaux kits.
  Test d’aptitude

## Slide 6: Contrôle de la qualité (CQ) (1)
Le CQ implique l’évaluation ou le suivi continu et permanent des caractéristiques techniques du TDR-Ag du SARS-CoV-2 pour s’assurer qu’il fonctionne selon les spécifications requises pour un diagnostic précis.
Le CQ comporte des échantillons dont le résultat POSITIF ou NÉGATIF est connu et qui sont testés avec des lots d’échantillons de patients.
Les résultats du CQ sont analysés et comparés aux résultats escomptés.
Si les résultats du CQ ne correspondent pas aux résultats escomptés, le CQ n’est pas concluant. Des enquêtes et des mesures correctives sont nécessaires.
Les résultats des tests des patients ne peuvent pas être communiqués si le CQ n’est pas concluant.

## Slide 7: Contrôle de la qualité (CQ) (2)
Les matériels de CQ peuvent être fournis avec le kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Si les matériels de CQ ne sont pas fournis avec le kit :
  Ils peuvent être achetés auprès du fournisseur du kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2 ou d’un fournisseur tiers.
  Ils peuvent être obtenus auprès de laboratoires centraux ou de référence (par exemple, des matériels de contrôle standardisés ou fabriqués en interne par la mise en commun d’échantillons provenant de différents patients). Cependant, les meilleures options pour la préparation, la caractérisation et la conservation des matériels de CQ pour les TDR-Ag du SARS-CoV-2 n’ont pas encore été déterminées.
Actuellement, il est recommandé d’utiliser les matériels de CQ fournis par le fabricant pour évaluer les résultats des tests avant le déploiement initial des TDR, de manière intermittente (par exemple, pour l’évaluation de nouveaux lots et lors des visites de supervision), et pour examiner tous les problèmes ou préoccupations.

## Slide 8: Contrôle de la qualité (CQ) (3)
Le CQ doit être effectué régulièrement conformément aux instructions du fabricant et à la politique nationale.
Il est conseillé d’effectuer le CQ au moins une fois par semaine ou plus fréquemment si un grand nombre de tests ont été réalisés sur le site.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 9: Contrôle de nouveaux lots
Au moment de l’achat, les TDR-Ag du SARS-CoV-2 devraient être vérifiés en procédant à un contrôle des lots, c’est-à-dire en évaluant les caractéristiques techniques des lots avant leur déploiement sur le terrain.
La vérification des nouveaux lots permet de s’assurer que le TDR-Ag du SARS-CoV-2 livré sur le terrain fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.
La vérification des nouveaux lots est généralement effectuée en laboratoire, selon des procédures normalisées et à l’aide de matériel de CQ (contrôles positifs et négatifs).
Au moins cinq échantillons (trois positifs et deux négatifs) devraient être testés pour chaque nouveau lot.
La vérification des nouveaux lots peut être effectuée à l’aide des matériels de CQ.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 10: Démonstration et évaluations des compétences/contrôle de la bonne exécution
Les matériels de CQ devraient être utilisés pour démontrer comment réaliser le TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Après la formation, tous les utilisateurs doivent se soumettre à une évaluation de leurs compétences afin de certifier qu’ils maîtrisent les procédures de test.
Voir ‘Module 11 : Formation des utilisateurs’ pour plus d’informations sur la conduite d’une évaluation des compétences
Les évaluations des compétences sont effectuées à l’aide de matériels de CQ.
Si possible, les utilisateurs réalisant les évaluations ne devraient pas connaître par avance les résultats des matériels de CQ.

## Slide 11: Préparer les matériels de CQ pour la démonstration et l’évaluation des compétences
Les matériaux d’évaluation du CQ doivent être reconstitués et/ou testés conformément aux instructions du fabricant :
  Contrôles reconstitués
  Ajoutez les comprimés de contrôle positif et négatif aux tubes de tampon d’extraction (un tube pour chaque contrôle) et fermez-les à l’aide du bouchon fourni. Mélangez les contrôles à la main ou au moyen d’un vortex. Effectuez le TDR-Ag du SARS-CoV-2 selon les instructions.
  Ecouvillons contrôles
  Placez les écouvillons contrôles positifs et négatifs dans les tubes de tampon d’extraction (un tube pour chaque témoin) et fermez-les à l’aide du bouchon fourni. Effectuez le TDR-Ag du SARS-CoV-2 selon les instructions.
Cette diapositive pourrait devoir être adaptée selon le TDR de l’antigène du SARS-CoV-2 utilisé.

## Slide 12: Évaluation externe de la qualité

## Slide 13: Évaluation externe de la qualité (EEQ)
L’EEQ est un processus d’évaluation de la qualité des tests de diagnostic.
Elle comporte :
  les visites de supervision
  le test d’aptitude
  la contre-expertise.

## Slide 14: Les visites de supervision (1)
Après la formation sur le TDR-Ag du SARS-CoV-2 et le déploiement de ce type de test, il est important d’assurer un suivi immédiat et prolongé afin d’aider les laboratoires et les agents de santé à intégrer le dépistage par TDR-Ag du SARS-CoV-2 dans la prise en charge des patients et la tenue des registres.
Avant de commencer les tests, l’état de préparation du site de dépistage doit être évalué.*
Après que les tests ont commencé, le site de dépistage doit être évalué.*
* Des modèles de Liste de contrôle de l’état de préparation du site de dépistage et de Liste de contrôle pour la supervision du site de dépistage sont inclus dans le kit de formation sur les tests de diagnostic rapide antigéniques du SARS-CoV-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 15: Les visites de supervision (2)
Ces visites permettent d’apporter un appui au site effectuant les tests et de fournir un retour d’information pour qu’il s’améliore.
Des visites de supervision doivent être effectuées périodiquement (elles sont recommandées quatre fois par an).
Des visites plus fréquentes doivent être organisées, notamment lorsqu’un nouveau test (par exemple, le TDR-Ag du SARS-CoV-2) est introduit, ou lorsque des problèmes fréquents, continus ou prolongés sont identifiés sur le site.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 16: Le test d’aptitude (1)
Le test d’aptitude est un outil important pour communiquer avec les agents chargés des tests et les motiver. Effectué correctement, le test d’aptitude peut servir à identifier et à résoudre les problèmes liés aux tests.
Le processus du test d’aptitude comprend les éléments suivants :
  Un organe externe ou interne (appelé prestataire de services du test d’aptitude) fournit régulièrement des échantillons bien caractérisés au site de test.
  La personne qui réalise les TDR-Ag effectue les tests sur les échantillons bien caractérisés et communique les résultats à l’organe externe ou interne.
  Le prestataire de services du test d’aptitude analyse les résultats par rapport aux résultats connus, compare les résultats à ceux d’autres agents du même site (ou de différents sites de test) et communique les résultats à l’agent responsable des tests.

## Slide 17: Le test d’aptitude (2)
Des organes externes (par exemple, le Royal College of Pathologists of Australia ou le NEQAS du Royaume-Uni) fournissent des échantillons bien caractérisés pour le test SARS-CoV-2 (pour les TAAN).
Des organes internes (par exemple, le programme d’évaluation externe de la qualité pour les centres de la grippe) peuvent également produire des échantillons bien caractérisés pour les tests.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 18: Le test d’aptitude (3)
En tant qu’utilisateur, effectuez le test d’aptitude TDR-Ag du SARS-CoV-2 en suivant les instructions du programme de test d’aptitude.
Notifiez les résultats du test d’aptitude comme requis.
Si le programme de test d’aptitude indique que les résultats sont incorrects, il convient de mener des enquêtes et prendre des mesures correctives.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 19: La contre-expertise
La contre-expertise est un processus par lequel certains tests effectués dans un site sont envoyés dans un autre site pour être vérifiés.
Il n’est pas conseillé de procéder à une contre-expertise des TDR-Ag du SARS-CoV-2 en raison de l’aspect pratique de la collecte de plusieurs échantillons et de la sécurité associée à leur transport.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 20: Prendre des mesures
Les tests d’aptitude non concluants et l’identification des lacunes à combler lors des visites de supervision nécessitent que des enquêtes soient menées pour déterminer la raison de ces erreurs ou des défaillances dans la qualité des tests (souvent appelée analyse des causes racines).
Lorsque la cause racine est identifiée, il faut y remédier en prenant des mesures correctives.
Les mesures préventives permettent d’éviter que les erreurs ou les défaillances dans la qualité des tests ne se reproduisent.
L’analyse de la cause racine des problèmes, ainsi que les mesures correctives et préventives prises doivent être documentées par le site de test.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays.

## Slide 21: La surveillance postcommercialisation

## Slide 22: La surveillance postcommercialisation *
La surveillance postcommercialisation est le processus mené par le fabricant pour recueillir et analyser les expériences acquises dans l’utilisation d’un produit mis sur le marché.
Exemples de problèmes qui peuvent être notifiés :
  Événement – dégradation de la stabilité d’un réactif
  Dangers - résultat faux négatif, résultat trop faible
  Préjudices – retard de diagnostic, retard de traitement, transmission ultérieure retardée
  Intervention - destruction, raccourcissement de la durée de conservation.
* Pour en savoir plus sur la surveillance postcommercialisation : Recommandations pour la surveillance après mise sur le marché des dispositifs médicaux y compris des dispositifs de diagnostic in vitro et pour la surveillance du marché de ces dispositifs. Juin 2021.

## Slide 23: Conseils aux utilisateurs de TDR-Ag du SARS-CoV-2
Tous les utilisateurs (prestataires non professionnels, professionnels de santé, personnel de laboratoire, personnes réalisant un autotest) doivent contribuer à la surveillance postcommercialisation, en signalant aux fabricants tout problème lié au TDR dès qu’ils le constatent.
À QUI faire remonter des observations d’utilisateur ?
  Notifiez le fabricant (ses coordonnées figurent dans le mode d’emploi) ou son représentant agréé dans votre pays.
  Notifiez l’OMS, si le produit figure sur une liste de l’OMS ou la liste d’utilisation d’urgence (EUL) de l’OMS rapidalert@who.int
QUAND faire remonter des observations d’utilisateur ?
  Immédiatement (ou dès que possible)
  Il est préférable de consigner par écrit les observations que d’enquêter
  Vous n’êtes peut-être pas le seul utilisateur à rencontrer ce problème – vous pourrez éviter un préjudice à d’autres personnes.
Pour en savoir plus sur la surveillance postcommercialisation : Recommandations pour la surveillance après mise sur le marché des dispositifs médicaux y compris des dispositifs de diagnostic in vitro et pour la surveillance du marché de ces dispositifs. Juin 2021.

## Slide 24: Formulaire d’enregistrement des observations des utilisateurs sur les DIV
Produit - Numéro de lot, date de péremption
Événement – type d’échantillon, nombre de tests, nombre de patients concernés
Effet sur la santé – erreur de diagnostic, retard de diagnostic, retard de traitement, etc.
Il est possible d’utiliser le formulaire OMS d’enregistrement des observations des utilisateurs ici (disponible en français à l’Annexe 1 du document accessible ici : https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240015319)

## Slide 25
Points essentiels (1)
L’assurance de la qualité (AQ) vise à garantir que les résultats d’analyse sont exacts, fiables, appropriés et fournis en temps utile.
Le contrôle de la qualité (CQ) implique le suivi des caractéristiques techniques du TDR-Ag du SARS-CoV-2 à l’aide de matériels dont les résultats POSITIFS ou NÉGATIFS sont connus.
Les résultats des tests des patients ne peuvent pas être communiqués si le CQ n’est pas concluant.
Le contrôle des nouveaux lots doit être effectué de manière centralisée avec les matériels de CQ avant que les kits ne soient utilisés.

## Slide 26
Points essentiels (2)
L’évaluation externe de la qualité (EEQ) comporte :
  des visites de supervision,
  un test d’aptitude,
  une contre-expertise.
Le processus du test d’aptitude comprend l’analyse d’échantillons bien caractérisés, fournis par un organe (prestataire) externe ou interne au site d’analyse, la communication des résultats à ce prestataire, et la remontée d’informations par le prestataire sur la performance au test d’aptitude atteinte par le site d’analyse
MESURES À PRENDRE : Mener des enquêtes, identifier les causes racines en cas de qualité insuffisante des tests et mettre en œuvre des mesures correctives et préventives pour y remédier.

## Slide 27
Points essentiels (3)
Prenez une part active aux activités de surveillance postcommercialisation –Vous devez signaler immédiatement aux fabricants tout problème avec le kit.
Faites remonter les observations d’utilisateurs au fabricant et, si le produit est inscrit sur la liste des utilisations d’urgence (EUL) de l’OMS, à l’OMS.

## Slide 28: Des questions ?