Exemple d’exigences techniques pour l’achat d’enceinte de Sécurité Biologique de Classe II

Lors de l’achat d’une Enceinte de sécurité Biologique de classe II, les exigences à fournir au soumissionnaire sont présentées ci dessous:

| Descriptions des exigences | Conformité à DIN 12950, partie 10 et 0 EN ISO 12429 Zone de travail interne environ 1700 de large. x 650 de profondeur. x 650 de hauteur, finition interne en métal inoxydable Partie externe en acier inoxydable ou avec revêtement résistant équivalent Fenêtre de sécurité (verre securit) glissante et ajustable verticalement Surface de travail en une seule pièce contenant des fentes d’aération en forme de V ou un système équivalent pour établir un flux d’air entrant correct ainsi qu’un flux laminaire Niveau de luminosité > 800 lux. Niveau de bruit < 58 dBA Aménagement interne : deux robinets à gaz avec valve solénoïde Deux prises électriques 230± 10V, modèle européen de prises Lampe UVC 30 W pour stérilisation couplée à un compteur d’heures à allumer uniquement lorsque la source de lumière blanche est éteinte. Contrôle électrique/indicateurs Contrôle électronique de la ventilation Anémomètre de mesure du flux entrant Anémomètre de mesure du flux laminaire Indicateur du nombre d’heures de fonctionnement Indicateur de saturation des filtres Minuteur pour la lampe UV |
| --- | --- |
| Filtres | Accessibilité facile aux pré filtres, le changement de filtre doit pouvoir se faire sans outils Deux filtres HEPA (1 principal et 1 d’évacuation), au moins du type H14, et conforme à la norme EN 1822 Flux laminaire de bas débit >= 0.38 m/s Volume total 1400-1700 m³/h Volume d’air pulsé entre 300-450 m³/h |
| Electricité | Connexions électriques 230 ± 10 V, 50Hz, modèle européen de prises Consommation approximative 700 W (Ou si requis, connexions 115 ± 10 V, 60Hz, modèle américain de prises ou encore connexion triphasée 360 ± 10 V) |
| Accessoires demandés | Table ou support Hauteur de travail de 80 ± 2 cm, ajustable au moins en 3 points de hauteur différente Tous les accessoires, consommables, pièces détachées fournies en standard (et autres si applicable) pour assurer un fonctionnement correct de l’enceinte doivent être inclues et quottées dans l’offre du vendeur Tous les outils de maintenance standards, les nettoyant, lubrifiants et autre si applicable doivent être inclus et quottés par le vendeur Manuel de l’utilisateur et manuel de maintenance, au moins un set de chaque et en français. Certificat du fabricant Liste des pièces détachées. Liste des accessoires standards Deux jeux additionnels de filtres HEPA, comme spécifié plus haut Un capuchon (conduit d'air) fonctionnant comme une valve à évacuer l’air de l’enceinte et comprenant des volets motorisés et un interrupteur pour la ventilation externe |
| Notes | Les enchérisseurs peuvent proposer tout produit/système équivalent ou meilleur que les spécifications ci-dessus. Les enchérisseurs doivent fournir un commentaire pour chacun des points spécifiés plus haut. Les enchérisseurs répondant « oui » ou « se référer au catalogue » ou tout autre texte de cette nature ne seront pas considérés. |