Activité 7-1 : Calcul de la moyenne et de l’écart type

| But | Calculer la moyenne et l’écart type d’une série de données à utiliser pour établir l’intervalle de valeurs du contrôle. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 15 minutes |
| Méthode d’instruction | Calculer la moyenne et l’écart type en utilisant l’Annexe 7-A et les deux Feuilles de travail sur l’écart type fournies. |

| Feuille de travail – Ecart type 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthode : Glucose |  | Echantillon Sérum mélangés, Contrôle de niveau 1 |  |
| Jour | Observation (x) | Différence (x-moyenne) | Différence (x-moyenne) au carré |
| 1 | 98 |  |  |
| 2 | 95 |  |  |
| 3 | 103 |  |  |
| 4 | 102 |  |  |
| 5 | 100 |  |  |
| 6 | 105 |  |  |
| 7 | 103 |  |  |
| 8 | 95 |  |  |
| 9 | 92 |  |  |
| 10 | 93 |  |  |
| 11 | 108 |  |  |
| 12 | 98 |  |  |
| 13 | 98 |  |  |
| 14 | 101 |  |  |
| 15 | 103 |  |  |
| 16 | 104 |  |  |
| 17 | 100 |  |  |
| 18 | 100 |  |  |
| 19 | 92 |  |  |
| 20 | 91 |  |  |
| Somme : |  |  |  |
| Moyenne : |  |  |  |
| Variance : |  |  |  |
| S : |  |  |  |
|  | Limite inférieure | Limite supérieure |  |
| 1S |  |  |  |
| 2S |  |  |  |
| 3S |  |  |  |

| Feuille de travail – Ecart type Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthode : Glucose |  | Echantillon Sérum mélangés, Contrôle de niveau 2 |  |
| Jour | Observation (x) | Différence (x-moyenne) | Différence (x-moyenne) au carré |
| 1 | 293 |  |  |
| 2 | 279 |  |  |
| 3 | 277 |  |  |
| 4 | 282 |  |  |
| 5 | 279 |  |  |
| 6 | 279 |  |  |
| 7 | 281 |  |  |
| 8 | 286 |  |  |
| 9 | 276 |  |  |
| 10 | 282 |  |  |
| 11 | 265 |  |  |
| 12 | 267 |  |  |
| 13 | 273 |  |  |
| 14 | 289 |  |  |
| 15 | 270 |  |  |
| 16 | 276 |  |  |
| 17 | 269 |  |  |
| 18 | 280 |  |  |
| 19 | 285 |  |  |
| 20 | 279 |  |  |
| Somme : |  |  |  |
| Moyenne : |  |  |  |
| Variance : |  |  |  |
| S : |  |  |  |
|  | Limite inférieure | Limite supérieure |  |
| 1S |  |  |  |
| 2S |  |  |  |
| 3S |  |  |  |

Activité 7-2 : Création des diagrammes de Levey-Jennings

| But | Créer des diagrammes de Levey-Jennings pour contrôler les résultats des tests en visualisant les données du contrôle quotidien. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 15 minutes |
| Instructions | Utilisez la moyenne et l’écart type calculés dans l’activité 7-1 pour les niveaux de contrôle 1 et 2 pour faire deux diagrammes de Levey-Jennings. - Tracez une ligne au milieu d’une section du papier pour représenter la moyenne du niveau 1 de contrôle. Notez la valeur de la moyenne à gauche de la ligne. - Distinguez l’intervalle + et – 3S sur le graphe et tracer une ligne horizontale pour chacune des limites de l’intervalle et notez les valeurs à côté de chaque ligne. - Légendez l’axe des abscisses avec les jours, séries ou tout autre intervalle utilisé pour pratiquer le CQ. Divisez l’axe des abscisses en espace égaux et légendez le avec des intervalles de temps, des jours par exemple. - Légendez le diagramme avec le nom du test et le numéro de lot du contrôle. - Faire la même chose pour le niveau 2 de contrôle. - Reportez les données fournies dans le tableau pour chacun des diagrammes. |