## Slide 1: Maintenance du Microscope
<number>
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Maintenance du Microscope-Module 3
<number>
A la fin de ce module vous serez en mesure de:
Stocker proprement le microscope
Nettoyer proprement le microscope, les optiques et l’oculaire
Remplacer l’ampoule du microscope
Régler les problèmes liés à l’utilisation du microscope
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 3: Vue d’ensemble du contenu
<number>
Conditions de stockage du microscope
Matériel requis pour la maintenance du microscope
Solutions de nettoyage et solvants requis pour nettoyer les optiques, le socle et le corps
Matériel requis pour le nettoyage
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 4: Stockage du microscope
<number>
Un bon stockage du microscope préviendra ou réduira les problèmes
Les optiques et les mécanismes du microscope doivent être protégés de:
  La poussière, la saleté
  Des champignons
Stocker le microscope
  Sous une housse protectrice
  A l’abri de l’humidité
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 5: Solutions de nettoyage et solvants
<number>
Solution savonneuse pour nettoyer le corps et le socle
Ethyl-ether-alcool, alcool, ou solution de nettoyage pour optiques, pour nettoyer les optiques
Se référer au guide du fabricant pour un solvant organique approprié.
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 6: Solutions de nettoyage
<number>
Solutions de nettoyage | Usage fréquent | Usage non fréquent
Recommandation du fabricant | oui | oui
Ethyl ether/alcool (80/20) | oui | oui
Alcool | Non | oui
Benzène / pétrole | Non | oui
Xylol | Non | Non
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 7: Matériel de nettoyage
<number>
Compresse de gaze
Écouvillon en coton
Papier spécial pour lentilles
  Alternatives :
    Papier fin de qualité
    Mousseline
    Soie
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 8: Processus de nettoyage du microscope
<number>
Oculaire
Objectifs
Plateau du microscope
Corps du microscope
Condenseur
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 9: Étape 1: Nettoyage des oculaires
<number>
Chasser la poussière avant d’essuyer les lentilles
Nettoyer les oculaires avec un écouvillon en coton imbibé de solution de nettoyage pour lentilles
Nettoyer avec un mouvement circulaire de l’intérieur vers l’extérieur
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 10: Étape 2: Nettoyer les oculaires
<number>
Essuyer les oculaires, sécher avec un papier spécifique pour lentilles
Répéter le nettoyage et le séchage si besoin
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 11: Étape 3: Nettoyer les objectifs
<number>
Les objectifs sont nettoyés restant toujours attachés au microscope
  Imprégner le papier avec la solution de nettoyage
  Essuyer doucement en faisant des mouvement circulaires de l’intérieur vers l’extérieur
  Essuyer avec un tissu sec ou un papier spécifique pour lentilles
Les objectifs ne devraient jamais être démontés.
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 12: Étape 4: Nettoyage du plateau
<number>
Essuyer le plateau en utilisant une solution nettoyante sur un tissu doux
Sécher entièrement le plateau
Répéter les étapes ci dessus, si besoin
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 13: Étape 5: Nettoyage du corps du microscope
<number>
Débrancher le microscope
Imbiber un tampon de coton avec un agent nettoyant
Essuyer le corps du microscope pour enlever la poussière, la saleté et l’huile
Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 14: Étape 6: Nettoyage du condensateur et lentilles auxiliaires
<number>
Débrancher le microscope
Nettoyer la lentille du condensateur et les lentilles auxiliaires avec un écouvillon de coton imprégné de solution nettoyante
Essuyer avec un écouvillon sec
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 15: Remplacer l’ampoule du microscope
<number>
Débrancher le microscope
Trouver l’emplacement de l’ampoule
Suivre les instructions du fabricant pour enlever l’ampoule
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 16: Remplacer l’ampoule (suite)
<number>
Utiliser un mouchoir ou tout autre objet pour enlever l’ampoule
Vérifier le numéro du modèle sur l’ampoule pour s’assurer de la remplacer correctement
Remplacer l’ampoule en la tenant avec du papier optique ou tout autre matériel approprié
Ne jamais toucher l’ampoule avec vos doigts.
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 17: Réparation du Microscope
<number>
Ne jamais désassembler le microscope
  Optiques: oculaires et objectifs
  Mécaniques: plateau et bouton d’ajustement
La réparation de ces éléments requière l’appel de services extérieurs
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 18: Résolutions de problèmes
<number>
Beaucoup des problèmes courants peuvent être prévenus par un nettoyage routinier, l’ajustement et la maintenance
Chercher les services d’un professionnel quand le problème ne peut pas être résolu.
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 19: Problèmes: problèmes oculaires et maux de tête
<number>
Ajuster la distance inter pupillaire
Ajuster le réglage de dioptries de l’oculaire
Utiliser les mêmes oculaires
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 20: Problème: Image de mauvaise qualité
<number>
Nettoyer l’objectif et les lentilles
Nettoyer le microscope à fond
Vérifier l’huile, la remplacer si contaminée ou douteuse
S’assurer que la lame est entièrement sèche avant d’appliquer l’huile
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 21: Problème: éclairage inégal
<number>
S’assurer que le porte objectif est sur la position où il « clique » quand il est en place
Centrer le condensateur
Pratiquer un réglage de Köhler
Vérifier le modèle de l’ampoule
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 22: Problème: Réajustement Constant
<number>
Être certain que la lame est plate sur le plateau
Nettoyer le plateau et le dessous de la lame
Être certain que le microscope est sur une surface plane
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 23: Problème: Lumière houleuse ou tremblotante
<number>
Mauvaise connexion
Nettoyer les contacts de la lampe (débrancher !)
S’assurer que les contacts halogènes font bien contact
L’ampoule a besoin d’être remplacée
Regarder si le cordon d’alimentation est abîmé, le remplacer si une lésion est visible
Si le courant est instable, utiliser un stabilisateur
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 24: Maintenance du Microscope -1
<number>
Maintenance quotidienne
  Éclairage optimum
  Propreté
  Ampoule
  Huile d’immersion
  Vérifier le cordon
  Le couvrir
Service Professionnel
  Minimum une fois par an si possible
  Problèmes qui ne peuvent être résolus par le personnel du laboratoire
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 25: Maintenance du Microscope -2
<number>
Maintenir un registre pour
  Les problèmes
  La maintenance de routine
  Les réparations
  Les pièces détachées
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 26: Résumé – Questions
<number>
Quel est l’autre terme pour oculaire?
Quelles sont les deux raisons des problèmes de clarté du champ de vision?
Définir le but et rôle d’une boîte
Maintenance du Microscope-Module 3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>