Exemple d’exigences techniques pour l’achat d’enceinte de Sécurité Biologique de Classe II

Lors de l’achat d’une Enceinte de sécurité Biologique de classe II, les exigences à fournir au soumissionnaire sont présentées ci dessous:

| Descriptions des exigences | - Conformité à DIN 12950, partie 10 et 0 EN ISO 12429 - Zone de travail interne environ 1700 de large. x 650 de profondeur. x 650 de hauteur, finition interne en métal inoxydable - Partie externe en acier inoxydable ou avec revêtement résistant équivalent - Fenêtre de sécurité (verre securit) glissante et ajustable verticalement - Surface de travail en une seule pièce contenant des fentes d’aération en forme de V ou un système équivalent pour établir un flux d’air entrant correct ainsi qu’un flux laminaire - Niveau de luminosité > 800 lux. Niveau de bruit < 58 dBA - Aménagement interne : deux robinets à gaz avec valve solénoïde - Deux prises électriques 230± 10V, modèle européen de prises - Lampe UVC 30 W pour stérilisation couplée à un compteur d’heures à allumer uniquement lorsque la source de lumière blanche est éteinte. - Contrôle électrique/indicateurs - Contrôle électronique de la ventilation - Anémomètre de mesure du flux entrant - Anémomètre de mesure du flux laminaire - Indicateur du nombre d’heures de fonctionnement - Indicateur de saturation des filtres - Minuteur pour la lampe UV |
| --- | --- |
| Filtres | - Accessibilité facile aux pré filtres, le changement de filtre doit pouvoir se faire sans outils - Deux filtres HEPA (1 principal et 1 d’évacuation), au moins du type H14, et conforme à la norme EN 1822 - Flux laminaire de bas débit >= 0.38 m/s - Volume total 1400-1700 m³/h - Volume d’air pulsé entre 300-450 m³/h |
| Electricité | - Connexions électriques 230 ± 10 V, 50Hz, modèle européen de prises - Consommation approximative 700 W (Ou si requis, connexions 115 ± 10 V, 60Hz, modèle américain de prises ou encore connexion triphasée 360 ± 10 V) |
| Accessoires demandés | - Table ou support - Hauteur de travail de 80 ± 2 cm, ajustable au moins en 3 points de hauteur différente - Tous les accessoires, consommables, pièces détachées fournies en standard (et autres si applicable) pour assurer un fonctionnement correct de l’enceinte doivent être inclues et quottées dans l’offre du vendeur - Tous les outils de maintenance standards, les nettoyant, lubrifiants et autre si applicable doivent être inclus et quottés par le vendeur - Manuel de l’utilisateur et manuel de maintenance, au moins un set de chaque et en français. - Certificat du fabricant - Liste des pièces détachées. Liste des accessoires standards - Deux jeux additionnels de filtres HEPA, comme spécifié plus haut - Un capuchon (conduit d'air) fonctionnant comme une valve à évacuer l’air de l’enceinte et comprenant des volets motorisés et un interrupteur pour la ventilation externe |
| Notes | Les enchérisseurs peuvent proposer tout produit/système équivalent ou meilleur que les spécifications ci-dessus. Les enchérisseurs doivent fournir un commentaire pour chacun des points spécifiés plus haut. Les enchérisseurs répondant « oui » ou « se référer au catalogue » ou tout autre texte de cette nature ne seront pas considérés. |