## Slide 1: Système “Multi Règles” de Westgard
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
système “multi règles “ (ou règles multiples) développé par le Dr. James O. Westgard, basé sur des concepts statistiques
combinaison de critères de décision ou règles pour évaluer si un système est sous contrôle
utilisé quand au moins 2 niveaux de contrôles sont passés avec l’analyse
ne peut pas être utilisé si un seul niveau de contrôle est utilisé
Dr. Westgard
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 2: Titre du système muti règles de Westgard
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Règle 12S
Règle 22S
Règle 13S
Règle R4S
Règle 41S
Règle 10X
Utilisé quand 2 niveaux de contrôle sont analysés par série.
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 3: Westgard – Règle 12S
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Règle d’avertissement – ne cause pas le rejet du test
Un des deux résultats du contrôle est en dehors de ±2S
Alerte les techniciens sur des problèmes potentiels
Doit alors évaluer la Règle 13S
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 4: Westgard – Règle 22S
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Deux valeurs consécutives du contrôle pour le même niveau sont en dehors de ±2S dans la même direction, ou
Les deux contrôles dans la même série excèdent ±2S
Résultats ne peuvent pas être rendus
Requière une action corrective
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 5: Westgard – R4S Règle
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Un contrôle est inférieur à –2SD et l’autre est supérieur à +2S.
L’intervalle entre les deux résultats sera par conséquent supérieur à 4S.
Une erreur aléatoire s’est produite, le test doit être rejeté.
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 6: Westgard – Règle41S
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
requiert les données de plusieurs tests
quatre résultats consécutifs de CQ pour un niveau de contrôle sont en dehors de ±1S, ou
les deux niveaux de contrôle ont des résultats consécutifs en dehors de ±1S.
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 7: Westgard – Règle10X
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
requiert des données de plusieurs tests
10 résultats consécutifs pour un niveau de contrôle sont du même côté de la moyenne, ou
les deux niveaux de contrôle ont cinq résultats consécutifs du même côté de la moyenne
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 8: QC Multi Règles de Westgard
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 9: Activité
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
En utilisant le système multi règles de Westgard, décrivez les valeurs de contrôles quotidiennes de la diapositive suivante
Notes: <number>
Activity 3
<number>

## Slide 10
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Réponses
CQ Quantitatif-Module 7
<number>
Jours 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36-44 – sous contrôle
Jours 23, 28, 29 – 12s
Jour 25 - 13s
Jour 32 – 22s
Jour 35 - R4s
Notes: <number>
Results of activity- verify
<number>