## Slide 1
Contrôle des processus : Contrôle Qualité pour les tests quantitatifs
<number>

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
A la fin de ce module, les participants seront en mesure de :
Différencier justesse/exactitude et précision
Sélectionner le matériel de contrôle pour le laboratoire
Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible
Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings
Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle »
Notes: <number>

## Slide 3: Le système de gestion de la qualité
CQ Quantitatif - Module 7
<number>

## Slide 4: Tests Quantitatifs
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Mesurent la quantité d’une substance particulière dans un échantillon
Le contrôle qualité pour les tests quantitatifs est conçu pour s’assurer que les résultats sont :
  Exacts
  Fiables
Notes: <number>

## Slide 5: Étapes de la mise en oeuvre
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Créer des lignes de conduite et des procédures
Attribuer les responsabilités, former le personnel
Sélectionner du bon matériel de contrôle
Établir des intervalles et limites de contrôle
Développer des graphiques pour relever les valeurs du contrôle - diagrammes de Levey-Jennings
Contrôler les valeurs du contrôle
Enregistrer toutes les actions entreprises.
Notes: <number>

## Slide 6: Qu’est ce qu’un contrôle ?
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Matériel qui contient la substance à analyser :
  Ils sont testés en même temps que les échantillons de patient
Utilisé pour valider la fiabilité du système d’analyse :
  Passé après la calibration de l’instrument
  Passé périodiquement pendant l’analyse
Notes: <number>

## Slide 7: Calibrateurs ou Contrôles ?
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Notes: <number>

## Slide 8
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Calibrateurs
Substance avec une concentration spécifique. Utilisés pour calibrer les points de mesure sur une échelle.
Contrôles
Substance similaire aux échantillons de patient, à une concentration établie Utilisés pour s’assurer que la procédure fonctionne correctement.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Notes: <number>

## Slide 9: Caractéristiques des contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Être appropriés pour le test ciblé
Valeurs proches des niveaux pour lesquels une décision médicale est prise
Similaires aux échantillons de patient
Disponibles en grande quantité, idéalement suffisamment pour 1 an
Peuvent être stockés dans de petits aliquots
Notes: <number>

## Slide 10: Types de contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Peuvent être congelés, lyophilisés, ou conservés chimiquement
Requièrent une reconstitution très exacte si cette étape est nécessaire
Notes: <number>

## Slide 11: Origines des contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Commercialement préparés
Faits sur place
Obtenus auprès d’un autre laboratoire, en général laboratoire central ou de référence
Notes: <number>

## Slide 12: Contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Dosés | Valeur cible prédéterminée Vérifier puis utiliser
Non dosés | Cible non prédéterminée Contrôle total exigé avant utilisation
« Maison » | Sérums maison mélangés Contrôle total et validation
Notes: <number>

## Slide 13: Choisir les contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Valeurs proches des niveaux pour lesquels une décision médicale est prise
Similaires aux échantillons de patient
Généralement disponibles en valeur normale, pathologique haute et pathologique basse
Notes: <number>

## Slide 14: Préparation et stockage des contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Adhérer aux instructions du fabricant
Garder la quantité adéquate du même numéro de lot
Stocker correctement
Notes: <number>

## Slide 15: Étapes de la mise en oeuvre du CQ quantitatif
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Obtenir le matériel de contrôle
Tester le contrôle 20 fois sur 30 jours
Calculer la moyenne , l’écart type et 1S, 2S, 3S
Moyenne
1S
1S
2S
3S
2S
3S
Notes: <number>

## Slide 16: Mesure de la fluctuation
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
La fluctuation est un évènement normal quand un contrôle est testé de façon répétée
Affectée par :
Technique opératoire
Conditions environnementales
Caractéristiques des performances de l’instrument
Le but est de différencier la fluctuation due au hasard de celle due à une erreur.
Notes: <number>

## Slide 17: Mesures d’une distribution normale
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
L’ensemble des données est distribué autour d’une valeur centrale
Mesures
F
r
é
q
u
e
n
c
e
Notes: <number>

## Slide 18: Mesures d’une distribution normale
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Mode | Valeur qui a le plus grand effectif
Médiane | Valeur qui permet de partager la série en deux parties de même nombre d'éléments
Moyenne | Moyenne arithmétique des résultats
Notes: <number>

## Slide 19: Ces valeurs ne sont pas toutes les mêmes
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Mode
Médiane
Moyenne
Mesures
F
r
é
q
u
e
n
c
e
Notes: <number>

## Slide 20: Symboles utilisés
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
∑ somme de
n =nombre de mesures
x1 - xn = toutes les mesures (1 à n)
__
X représente la moyenne
Notes: <number>

## Slide 21: Calcul de la moyenne
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
X = Moyenne
X1 = Première mesure
X2 = Seconde mesure
Xn = Dernière mesure
n = Nombre total de mesures
Notes: <number>

## Slide 22: Exemple Calcul de la moyenne: Tests ELISA
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Testez le contrôle 20 fois sur 30 jours. Enregistrer les valeurs de DO et les valeurs des cut off pour chaque mesure.
Divisez la DO par la CO (OD/CO) pour chaque point ou observation. Cela standardise les données.
Additionnez les ratios et divisez par le nombre de mesures pour obtenir la moyenne.
Notes: <number>

## Slide 23: Données présentant une valeur aberrante ou “outlier”
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
192 mg/dL
194 mg/dL
196 mg/dL
196 mg/dL
185 mg/dL
196 mg/dL
200 mg/dL
200 mg/dL
202 mg/dL
270 mg/dL
204 mg/dL
208 mg/dL
212 mg/dL
198 mg/dL
204 mg/dL
208 mg/dL
212 mg/dL
198 mg/dL
192 mg/dL
196 mg/dL
Notes: <number>

## Slide 24: Distribution normale
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Distribution symétrique de toutes les valeurs autour de la moyenne
Forme en cloche caractéristique
Présumée pour toutes les statistiques du contrôle qualité
Fréquene
moyenne
Notes: <number>

## Slide 25: Qu’est ce que l’exactitude et la précision ?
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Le contrôle qualité est utilisé pour vérifier l’exactitude et la précision d’une analyse

## Slide 26: Définitions
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Exactitude | Résultat de mesure qui est le plus proche de la valeur vraie.
Précision | Écart (fluctuation) des valeurs entre elles.
Biais | Différence entre le résultat attendu de l’analyse et une valeur de référence acceptée.
Notes: <number>

## Slide 27: Exactitude et Précision
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: Écart-type et probabilités
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Lorsque les mesures sont normalement distribuées (distribution normale des valeurs), une valeur tombera dans l’intervalle :
+ 1S : 68.3% du temps + 2S : 95.5% du temps + 3S : 99.7% du temps
68.2%
95.5%
99.7%
Fréquence
-3s - 2s -1s Moyenne +1s +2s +3s
Notes: <number>

## Slide 29: Ecart type (S)
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
S est la mesure principale de la dispersion utilisée au laboratoire
Écart-type – Formule statistique
Notes: <number>

## Slide 30: Coefficient de Variation
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Le coefficient de variation (CV) est le S exprimé en pourcentage de la moyenne.
Le CV est utilisé pour contrôler la précision
Le CV est utilisé pour comparer des méthodes
Le CV est idéalement inférieur à 5%
Notes: <number>

## Slide 31: Diagramme de Levey-Jennings
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Représentation graphique des intervalles des valeurs du contrôle
Notes: <number>

## Slide 32: Statistiques pour le CQ Quantitatif
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
  Dosez le contrôle au moins 20 fois sur 20 à 30 jours
  S’assurer que les variations liées aux fluctuations sont représentées
  Calculez la moyenne et + 1, 2 et 3S
Notes: <number>

## Slide 33: Tracer des lignes pour la moyenne et les écarts types (calculés à partir de 20 mesures)
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Moyenne
+1S
+2S
-1S
-2S
-3S
+3S
Jours
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.6
Nom du diagramme:
Numéro de lot :
Notes: <number>

## Slide 34: Diagramme de Levey-Jennings
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Moyenne
+1S
+2S
-1S
-2S
-3S
+3S
Jours
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190.5
Tracer les résultats des contrôles quotidiens
Notes: <number>

## Slide 35: Nombre de contrôles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
L’interprétation dépend du nombre de contrôles passés avec les échantillons de patient.
Bon : Si un niveau de contrôle :
  Acceptez les résultats si le contrôle est dans ± 2SD à moins d’un déplacement ou d’une tendance
Mieux : Si deux niveaux de contrôle :
  Appliquez le système multi règles de Westgard
Notes: <number>

## Slide 36: Détection d’erreur
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Erreur aléatoire : dispersion des résultats de CQ sans motif – une seule cause de rejection si en dehors de 2S.
Erreur systématique : pas acceptable, corriger la source de l’erreur
  Exemples :
  Déplacement – contrôle du même côté de la moyenne 6 jours consécutifs
  Tendance – contrôle se déplaçant dans une direction – se dirige vers une valeur
Notes: <number>

## Slide 37: Diagramme de Levey-Jennings Déplacement
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Moyenne
+1S
+2S
-1S
-2S
-3S
+3S
Jours
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.6
Notes: <number>

## Slide 38: Diagramme de Levey-Jennings Tendance
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Moyenne
+1S
+2S
-1S
-2S
-3S
+3S
Jours
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.6
Notes: <number>

## Slide 39: Mesure de l’incertitude
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Intervalle de valeur dans lequel la valeur vraie peut raisonnablement se trouver
Estimée à un niveau de confiance de 95%.
Plus la méthode est précise, plus faible est la quantité de dispersion dans l’intervalle de 95%
Dans la plupart des cas, un intervalle de +/- 2S est accepté comme mesure de l’incertitude, expliqué par la fluctuation aléatoire.
Notes: <number>

## Slide 40: Si CQ hors contrôle
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Arrêtez les analyses
Identifiez et corrigez le problème
Repassez les échantillons de patients et les contrôles après correction
Pas de compte-rendu des résultats tant que le problème n’est pas résolu et que les contrôles ne sont pas corrects.
Notes: <number>

## Slide 41: Résoudre les problèmes
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Identifier les problèmes
Se référer aux lignes de conduite et procédures pour les actions de correction
Notes: <number>

## Slide 42: Problèmes possibles
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Dégradation des réactifs ou des kits
Dégradation du matériel de contrôle
Erreur de manipulation de l’opérateur
Défaut dans le suivi des instructions du fabricant
Manuel de procédure dépassé, obsolète
Défaut de l’équipement
Erreur de calibration.
Notes: <number>

## Slide 43: Résumé
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Un programme de contrôle qualité des tests quantitatifs est essentiel. Il devrait :
Contrôler touts les tests quantitatifs
Posséder des lignes de conduite et procédures écrites suivies par le personnel
Avoir un responsable qualité contrôlant et révisant les données du CQ
Utiliser une analyse statistique, conserver de bons enregistrements
Mener à bien des actions correctives et de résolution de problèmes
Notes: <number>

## Slide 44: Messages clefs
CQ Quantitatif - Module 7
<number>
Un programme de CQ permet au laboratoire de différencier les fluctuations normales des erreurs.
Un programme CQ contrôle l’exactitude et la précision des analyses du laboratoire.
Les résultats des patients ne devraient jamais être rendus si les résultats du contrôle qualité pour l’analyse en cours ne correspondent pas aux valeurs cibles du laboratoire.

## Slide 45: Questions? Commentaires?
CQ Quantitatif - Module 7
<number>