Optionnel — Contrôle de qualité des tests de sensibilité antimicrobienne

| Vue d’ensemble | Un certain nombre de méthodes sont disponibles pour tester la sensibilité des organismes à des agents antimicrobiens. La méthode des disques fournit des résultats qualitatifs interprétables : sensibles, intermédiaires et résistants. La micro dilution et le test de diffusion en agar fournissent un résultat quantitatif, une concentration minimum inhibitrice, plus qu’un résultat de catégorie. Cette Fiche Contenu couvre les exigences en matière de contrôle de qualité pour la méthode des disques. Indépendamment de la méthode utilisée, les techniques de contrôle de qualité sont extrêmement importantes pour garantir que les résultats sont exacts. |
| --- | --- |
| Ressources | De nouvelles résistances émergeant, la complexité des analyses est devenue plus importante. Les laboratoires sont encouragés à se procurer des documents tels que ceux du Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), de la Société Française de Microbiologie (SFM), ou de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) pour s’assurer que leurs procédures suivent les pratiques recommandées. Des révisions étant faites, les laboratoires doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version publiée. |
| Exigences en CQ de l’antibiogramme | Le test de sensibilité utilisant la méthode des disques est basé sur le principe que les agents antimicrobiens, de concentration spécifique pour chaque disque, diffuseront dans le milieu et inhiberont la croissance des microorganismes sensibles, résultant en une zone d’inhibition autour du disque. Mais chaque agent antimicrobien diffusant à différents niveaux et les organismes ayant un seul modèle de croissance, l’interprétation des zones d’inhibition doit être basée sur des critères établis. Des résultats erronés peuvent survenir, à moins que le personnel n’adhère strictement aux exigences de l’analyse. Les éléments suivants peuvent influencer la taille de la zone et par conséquent l’interprétation des résultats, ils doivent donc être soigneusement contrôlés : - l’épaisseur du milieu ; - ratio entre le milieu et la taille de la boîte ; - pH du milieu ; - nombre d’organismes dans le bouillon d’ensemencement ; - pureté et âge de l’organisme ; - stockage des disques ; - durée et température d’incubation de la boîte ensemencée ; - lumière suffisante et pieds à coulisse utilisés pour mesurer la taille des zones. |
| Organismes de CQ | Parce que les facteurs énumérés ci dessus influencent les tests de sensibilité, des organismes de contrôle de qualité doivent être analysés en parallèle aux échantillons de patients. Les critères d’interprétation sont publiés uniquement pour les souches spécifiques de contrôle de qualité, ces dernières doivent donc être achetées. Ces souches de contrôle permettent au laboratoire de vérifier que ses milieux, processus et procédures fonctionnent bien. Les tailles des zones des souches de contrôle pour chaque antibiotique sont stables ; si elles varient par rapport aux critères établis, le système analytique ne fonctionne pas correctement et les résultats des patients ne doivent pas être rendus. Pour être certain que l’erreur n’est pas due à la souche de contrôle, ces souches doivent être manipulées et stockées en suivant les instructions du fabricant. Les conditions de stockage des disques contenant les antibiotiques doivent aussi être respectées. Les souches recommandées ci-dessous devraient être analysés quotidiennement dans les laboratoires analysant de nombreux microorganismes. Les tailles des zones pour ces souches sont publiées et sont utilisées pour vérifier que les résultats d’analyse sont corrects. - Escherichia coli ATCC 25922 - Staphylococcus aureus ATCC 25923 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 D’autres souches sont recommandées pour les germes exigeants et pour ceux qui ont des exigences de croissance particulières. |
| Les standards de turbidité McFarland | Le standard de turbidité McFarland 0,5 est disponible auprès de divers fabricants. Il peut aussi être préparé en ajoutant 0,5ml d’une solution de dihydrate de chlorure de baryum à 1,175% (p/v) à de l’acide sulfurique à 1%. Note : une suspension de particule de latex peut aussi être utilisée. Le standard de turbidité est alors aliquoté dans des tubes identiques à ceux utilisés pour préparer l’inoculum. Scellez les tubes contenant le standard McFarland pour éviter toute évaporation et stockez les dans l’obscurité à température ambiante (22°C à 25°C). L’exactitude de la densité d’un standard McFarland préparé devrait être vérifiée en utilisant un spectrophotomètre utilisant des cuves de 1cm de large ; pour le standard McFarland 0,5, l’absorbance à la longueur d’onde de 625mm devrait être comprise entre 0,08 et 0,13. L’exactitude de ce standard peut aussi être vérifiée en ajustant une suspension d’une souche de contrôle (par exemple E. coli ATCC 25922) à la même turbidité, en préparant une série de 10 dilutions au demi consécutives, en mettant en culture et en pratiquant un compte de germes. La dernière dilution devrait donner 108 CFU/ml. Vérifiez tous les mois les standards McFarland, remplacez les si nécessaire. Avant chaque utilisation, agitez vigoureusement pour mélanger le fin précipité blanc de sulfate de baryum dans le tube, vérifiez l’apparence. Mettez de côté si de grosses particules sont présentes. Retournez doucement les suspensions à base de latex. |
| Préparation de l’ inoculum | Chaque souche à tester devrait être ensemencée en stries sur une gélose non inhibitrice (gélose au sang, gélose d’infusion de cœur/cerveau ou gélose trypticase soja) afin d’obtenir des colonies isolées. Après une incubation d’une nuit à 35°C, sélectionnez 4 ou 5 colonies bien isolées avec une aiguille d’ensemencement ou une anse et transférez la colonie dans une solution stérile de sérum physiologique ou un bouillon non sélectif (bouillon Mueller-Hinton, bouillon d’infusion de coeur ou trypticase soja) et vortexez. La suspension bactérienne devrait alors être comparée au standard McFarland 0,5. Cette comparaison peut être faite plus simplement si les tubes sont observés contre une feuille de papier blanc sur laquelle des lignes noires sont dessinées. Le standard McFarland doit aussi être vortexé juste avant utilisation. Si nécessaire, la turbidité peut être diminuée en ajoutant plus de sérum physiologique ou de bouillon ou augmentée en ajoutant plus de suspension bactérienne. Une méthode de culture peut aussi être utilisée pour préparer l’inoculum. Quatre ou cinq colonies issues de la culture ayant poussé pendant une nuit sur la gélose sont ensemencées dans le bouillon (bouillon de Mueller-Hinton, infusion de coeur ou bouillon trypticase soja). Incubez le bouillon à 35°C jusqu’à ce qu’il devienne trouble et ensuite ajuster la turbidité à la bonne densité. |
| Milieu | Le milieu recommandé pour les épreuves de diffusion en gélose est la gélose Mueller-Hinton. Elle doit être préparée selon les instructions et versée dans une boîte de Pétri sur 3 à 4 mm d’épaisseur. Le pH de chaque nouveau lot doit être vérifié et devra se situer entre 7,2 et 7,4. Avant d’utiliser un nouveau lot de milieu, incubez une boîte de Pétri non ensemencée, pendant 48-72 heures pour vérifier sa stérilité. |
| Stockage des disques antimicrobiens | Les réserves de disques imprégnés d’antibiotiques doivent être gardées au réfrigérateur (4°C). Une fois les disques retirés du réfrigérateur, laisser à température ambiante les tubes fermés pendant environ une heure pour permettre à la température de s’équilibrer. Cela limite la condensation qui se produit quand l’air entre en contact avec les disques. Si on utilise un distributeur, son couvercle doit fermer parfaitement, il doit être conservé au réfrigérateur. Il faut également le laisser se réchauffer à température ambiante avant l’utilisation. Les disques contenant la concentration exacte d’antibiotique correspondant aux critères d’interprétation publiés doivent être utilisés, sinon les tailles de zone seront mal interprétées. |
| Procédure d’ensemencement | Dans les 15 minutes suivant l’ajustement de la turbidité de la suspension servant d’inoculum, trempez un écouvillon de coton dans cette suspension. Presser fermement contre la paroi intérieure du tube juste au-dessus du niveau du liquide, tournez l’écouvillon pour enlever le liquide excédentaire. Étaler à trois reprises sur la surface entière de la gélose, en tournant la boîte à environ 60°C après chaque application pour obtenir une distribution égale de l’inoculum. Enfin, écouvillonnez partout autour des bords de la surface de la gélose. Les disques peuvent être placés individuellement avec des pinces stériles ou avec un distributeur mécanique. Les gros laboratoires trouveront plus facile d’utiliser des distributeurs mécaniques. Une fois que le disque entre en contact avec la surface de la gélose, il ne doit plus être déplacé sinon la taille de la zone peut en être affectée. Une fois que les disques sont placés sur la gélose, retournez la boîte et incubez la à 35°C pendant 16 à 18 heures. Ce temps peut être prolongé pour certains organismes et antibiotiques. Les mesures en millimètres sont effectuées avec une règle sur le fond de la boîte. La lumière doit être suffisante pour éviter de manquer des petites colonies à l’intérieur de la zone. |
| Méthode d’antibiogramme par gradient de concentration | Le Etest® (AB Biodisk, Suède) combine les principes de diffusion par disque et de concentration minimale inhibitrice. Des concentrations croissantes d’antibiotique sont imprégnées sur une bandelette de papier. Les organismes sont ensemencés sur une boîte et la bandelette est ajoutée. Après incubation, la CMI peut être déterminée en lisant la bandelette au point où l’inhibition de l’organisme est observée (forme elliptique). |
| Points à mémoriser | Lorsque vous faîtes le compte-rendu des résultats d’antibiogramme, rappelez vous que beaucoup d’organismes ont une sensibilité prévisible. Par exemple, la plupart des Staphylococci est sensible à la vancomycine, les Streptococcus pyogenes sont sensibles à la pénicilline et Klebsiella pneumoniae est résistante à l’ampicilline. Si ces résultats ne sont pas obtenus lors du contrôle, tous les résultats devraient être remis en cause et le test devrait être refait. Suivre les données de l’antibiogramme peut permettre de générer des estimations de résistance au sein d’une communauté particulière. Bien que les CQ soient “sous contrôle”, les résultats de patient peuvent être incorrects si: - l’organisme n’a pas été identifié correctement ; - une erreur de bureau ou administrative a été faite ; - un choix inapproprié des antibiotiques testés a été effectué puis rendu ; - l’échantillon testé du patient n’était pas le bon ; - l’analyse demandée n’était pas la bonne ; - l’échantillon n’a pas été conservé correctement. |