## Slide 1: 05
Segurança nos TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

## Slide 2: Isenção de responsabilidade
Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária - Material de Formação
Este material de formação da OMS está protegido por direitos de autor da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2022. Todos os direitos reservados.
A utilização deste material está sujeita aos «Termos de Utilização da Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária, Material de Formação», que aceitou quando o descarregou e que está disponível na Plataforma de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp.
Se adaptar, modificar, traduzir ou reformular o conteúdo destes material, tal não implicará que a OMS esteja de algum modo associada a essas alterações e o nome ou o emblema da OMS não será usado nesse material modificado.
Além disso, é favor informar a OMS sobre quaisquer modificações deste material que seja usado publicamente, para efeitos de conservação de registos e desenvolvimento continuado, através do email hrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos da aprendizagem
No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:
  descrever qual o equipamento de proteção individual (EPI) necessário e como usá-lo;
  explicar como preparar e usar desinfetantes;
  explicar como realizar testes em segurança e como descartar os resíduos em segurança.
Notes: I would change it to …, you will: know ….

## Slide 4: Transmissão do SARS-CoV-2 (1)
O SARS-CoV-2 passa de pessoa para pessoa através de contacto direto ou indireto (através de objetos ou superfícies contaminadas) ou de contacto próximo com pessoas infetadas através das secreções da boca e nariz que são libertadas quando uma pessoa infetada tosse, espirra, fala, respira ou canta.
As pessoas que estão em contacto próximo com uma pessoa infetada podem apanhar o SARS-CoV-2 quando essas gotículas infecciosas entram na sua boca, nariz ou olhos.

## Slide 5: Transmissão do SARS-CoV-2 (2)
Para evitar o contacto, é importante ficar a, pelo menos, 1 metro de distância dos outros, limpar as mãos com frequência e cobrir a boca com um lenço ou cotovelo fletido, ao espirrar ou tossir.
Quando não for possível o distanciamento físico (ficar a 1 metro ou mais de distância), usar uma máscara é uma medida importante para proteger os outros. Também é fundamental lavar as mãos com frequência.

## Slide 6: Transmissão do SARS-CoV-2 (3)
A colheita de amostras pode produzir gotículas minúsculas que ficam suspensas no ar por períodos de tempo mais longos.
  Este procedimento não é considerado um procedimento gerador de aerossóis (AGP) 1
Ao colher amostras de pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, essas gotículas podem conter o SARS-CoV-2.
Essas gotículas poderão potencialmente ser inaladas por profissionais de saúde ou outras pessoas que não estejam a usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. Usar o EPI correto para o procedimento garante um menor risco de transmissão.
Outras pessoas não envolvidas no procedimento não devem ser autorizadas a permanecer nas áreas em que é executada a colheita de amostras.
1 Prevenção e controlo da infeção durante os cuidados de saúde, quando há suspeita ou confirmação de doença por coronavírus (COVID-19). Orientações provisórias, 12 de Julho de 2021. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2021

## Slide 7: Realizar uma avaliação dos riscos biológicos (1)
A avaliação dos riscos biológicos é o processo sistemático de recolher informação e avaliar a probabilidade e as consequências da exposição ou libertação de perigos no local de trabalho e determinar as medidas apropriadas de controlo dos riscos para os reduzir.
PASSO 1. Recolher informação (identificação dos perigos)
PASSO 2. Avaliar os riscos
PASSO 3. Formular uma estratégia de controlo dos riscos
PASSO 4. Selecionar e implementar medidas de controlo dos riscos
PASSO 5. Rever os riscos e as medidas de controlo dos riscos

## Slide 8: Realizar uma avaliação dos riscos biológicos (2)
A avaliação dos riscos deve ser um processo contínuo.
Deve ser feita no início dos trabalhos que contenham agentes biológicos e sempre que haja alterações no seguinte:
  pessoal
  unidade
  equipamento
  métodos
  regulamentos.
Para mais informações sobre a realização de avaliações dos riscos, consultar : Risk assessment and management of exposure of health care workers in the context of COVID-19: Interim guidance, 19 March 2020, and 9 September 2020 e Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19): Interim guidance, 28 January 2021

## Slide 9: Nível de risco para os procedimentos dos TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
Procedimento | Risco inicial * | Risco residual **
Coleta de amostras | Médio a elevado | Baixo a médio
Recepção e admissão da amostra | Baixo | Baixo
TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 | Baixo | Baixo
* Risco inicial: Risco antes de existirem quaisquer precauções específicas (p. ex., ventilação, EPI)
** Risco residual: Risco remanescente depois de terem sido introduzidas precauções básicas (p. ex., ventilação, EPI)

## Slide 10: O que deve ser feito antes da colheita de amostras e do teste
Vestir o EPI apropriado
Procedimento | EPI
Colheita de amostras | Luvas não esterilizadas; apenas de utilização única Bata1 Proteção para os olhos (óculos de segurança, proteção para a cara [viseiras]) Máscara cirúrgica2,3
Recebimento e acesso às amostras | Luvas não esterilizadas; apenas de utilização única Bata Proteção para os olhos (óculos de segurança, proteção para a cara [viseiras]) Máscara cirúrgica3
Testagem da amostra por TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 | 
1 Batas fechadas à frente ou de enrolar, batas de cirurgião ou coveralls com mangas que cubram por completo o antebraço; toucas; capas para sapatos ou sapatos especiais
2 Indicações para o uso de máscaras no contexto das orientações provisórias para a COVID-19 Orientações provisórias, 23 de Dezembro de 2020; Uso racional do equipamento de proteção individual para a COVID-19 e considerações durante faltas graves. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2020, Prevenção e controlo das infeções durante os cuidados de saúde quando há suspeita ou confirmação de doença do coronavírus (‎COVID-19)‎. Orientações provisórias, 12 de Julho de 2021
Os respiradores são recomendados em contextos onde são executados procedimentos geradores de aerossóis. Com base nos valores e preferências e, se estiverem disponíveis, podem também ser usados ao prestar cuidados diretos a pacientes com COVID-19 noutros contextos.
3 Máscaras cirúrgicas são definidas como máscaras de procedimentos médicos que são lisas ou plissadas; são fixadas à cabeça com tiras que passam à volta das orelhas u da cabeça ou de ambas. As características do seu desempenho são testadas de acordo com um conjunto normalizado de métodos de teste (ASTM F2100, EN 14683, ou equivalente) que visam equilibrar a elevada filtração, uma respirabilidade adequada e, opcionalmente, a resistência à penetração de líquidos.
Adaptar de acordo com as orientações do seu país

## Slide 11: Como vestir e despir o EPI
Curso disponível em: https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN (COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE))
Outros recursos: WHO biosafety video series: https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/
Ver o vídeo clicando aqui
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 12: Preparar o posto de trabalho
A testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 deve ser executada numa bancada própria bem ventilada, separada da área de colheita de amostras e de outras áreas a que os pacientes tenham acesso.
A área de trabalho deve ser assinalada com um aviso de perigo biológico e apenas ser acessível a pessoal devidamente treinado, que execute os testes e esteja a usar o EPI apropriado.
Adaptar de acordo com as orientações do seu país
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 13: Preparação da área de trabalho
Consumíveis
Fazer o teste nesta área
(coloque um pano ou outro material absorvente equivalente)
Livro de Registo dos TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
TDR do Ag do SARS-CoV-2
Cronómetro
Luvas
Cesto para resíduos e desinfetantes
(Hipoclorito de sódio a 0,1% e 0,5%
e etanol a 70%)

## Slide 14: Ao trabalhar com os TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 deve:
Troque as aventals e as luvas se ficarem sujas ou contaminadas.
Remova as aventals e as luvas antes de deixar a área de trabalho e entre a testagem das amostras.
Elimine as luvas descartáveis após cada utilização. As aventals de tecido devem ser reutilizadas depois de serem adequadamente limpos e descontaminados.
Higienize sempre as mãos depois de trabalhar com amostras e de remover as luvas.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 15: Desinfetantes

## Slide 16: Desinfetantes para o SARS-CoV-2
Nem todos os desinfetantes são eficazes contra o SARS-CoV-2.
A lixívia e o etanol são dois desinfetantes vulgarmente disponíveis e ativos contra o SARS-CoV-2.
Ao selecionar os desinfetantes1 seguir as orientações nacionais ou internacionais
Tipo | Concentração de trabalho2 | Observações
Hipoclorito de sódio (lixívia3) | 0,1% | Um desinfetante multiusos que possa ser usado para desinfeção de superfícies em geral
Hipoclorito de sódio (lixívia3) | 0,5% | Um desinfetante multiusos que possa ser usado para impregnar produtos e desinfetar salpicos. Corrosivo de metais e plásticos
Etanol | 70% | Não deixa resíduos. Usar com outros desinfetantes para descontaminar superfícies (incluindo metais)
1 Manual sobre biossegurança laboratorial. 4.ª edição. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).
2 Concentração refere-se à potência do desinfetante.
3 A lixívia doméstica varia a concentração entre 3% e 5%. Não usar lixívia quando trabalhar com produtos que contenham isotiocianato de guanidina (GITC/GTC). Nesse caso, pode usar-se uma solução a 70% de etanol ou álcool isopropilíco. Ver as instruções de utilização do fabricante.
Adaptar de acordo com as orientações do seu país
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 17: Preparação e utilização dos desinfetantes
Desinfetar o posto de trabalho antes e depois da utilização e imediatamente após a ocorrência de salpicos.
O tempo de contacto, a diluição e o prazo de validade da solução desinfetante de trabalho (após diluição) são fundamentais para uma desinfeção eficaz.
Deixar sempre os desinfetantes em contacto com superfícies ou derrames durante o tempo recomendado, normalmente 10–15 minutos.
Preparar a solução de trabalho de hipoclorito de sódio (lixívia) diariamente, diluindo a partir da solução desinfetante concentrada, uma vez que o hipoclorito de sódio diluído se degrada rapidamente, perdendo a sua eficácia.
Marcar a data da diluição no frasco e usar apenas no dia da preparação.
Não usar lixívia quando trabalhar com produtos que contenham isotiocianato de guanidina (GITC/GTC). Nesse caso, pode usar-se uma solução a 70% de etanol ou álcool isopropilíco. Ver as instruções de utilização do fabricante.
Adaptar de acordo com as orientações do seu país
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 18: Diluição de desinfetantes: hipoclorito de sódio – exemplo de uma solução a 0,5%
Para preparar uma solução de hipoclorito de sódio (hipoclorito de sódio) a 0,5% a partir de hipoclorito de sódio doméstica (hipoclorito de sódio a 5%):
Num recipiente ou num frasco pulverizador adequado, adicione 10ml de hipoclorito de sódio doméstica a 90ml de água.
Rotule o recipiente ou o frasco pulverizador com o nome do desinfetante (hipoclorito de sódio a 0,5%), a data de preparação e as iniciais do funcionário que preparou a solução.
Prepare diariamente o desinfectante de hipoclorito de sódio diluída e elimine qualquer desinfectante não utilizado no final do dia.
Use o desinfetante apenas no dia da preparação.
Ajuste a diluição com base na concentração inicial da hipoclorito de sódio doméstica (geralmente entre 3% e 5%).

## Slide 19: Diluição de desinfetantes: Etanol
Para preparar uma solução de etanol a 70% a partir de etanol a 100%:
Num recipiente ou num frasco pulverizador adequado, adicione 70ml de etanol a 100% em 30ml de água.
Rotule o recipiente ou o frasco pulverizador com o nome do desinfetante (etanol a 70%) e a data de preparação.
O etanol pode ser guardado num recipiente ou frasco pulverizador.

## Slide 20: Gestão de derrames
Usar luvas e bata:
Cobrir a área salpicada com lixívia a 0,5%.
Cobrir os salpicos e o desinfetante com uma toalha de papel.
Aguardar, pelo menos, 10 minutos.
Limpar os salpicos e o desinfetante com uma toalha de papel e descartá-la num contentor para resíduos biológicos perigosos.
Desinfetar a área com lixívia a 0,5% e secar com uma toalha de papel. Deitar a toalha de papel num contentor para resíduos biológicos perigosos.
Desinfetar a área com álcool a 70% e secar com uma toalha de papel. Deitar a toalha de papel num contentor para resíduos biológicos perigosos.
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 21: Gestão de resíduos

## Slide 22: Gestão dos resíduos(1)
Tratar todos os resíduos da colheita de amostras (por ex., recipiente das amostras, se for diferente do tubo de extração) e o EPI descartável como perigos biológicos. Destruir os resíduos perigosos em autoclave ou incinerar1.
1 Manual sobre biossegurança laboratorial. 4ª edição. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 23: Gestão dos resíduos(2)
Eliminação das cassetes usadas nos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2, tubos de extração usados (e outros consumíveis, como as pipetas de transferência):
  Ler as instruções específicas dos fabricantes dos kits.
    Nota: Alguns tampões de extração dos kits dos TDR, quando usados de acordo com as IFU, inativam o vírus SARS-CoV-2, quando a amostra é adicionada ao tampão no tubo de extração. Os procedimentos indicados para a gestão dos resíduos podem ser encontrados nas IFU.
  Ler as folhas sobre os dados de segurança do material.
    Nota: o tampão de extração do kit de TDR de antigénio pode conter azoteto de sódio, devendo evitar-se a autoclavagem ao manipular grandes volumes de azoteto de sódio. A acumulação de azoteto de sódio em contacto com o metal pode resultar em perigo grave com o calor ou o choque.
  Seguir as regras nacionais ou locais para a eliminação.
  Na ausência de recomendações em contrário das autoridades nacionais ou do fabricante, tratar os TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 como perigo biológico.
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 24: O que fazer depois da testagem
Todos os componentes dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 são de utilização única, não devendo, portanto, ser reutilizados.
Colocar todos os materiais potencialmente contaminados (como recipientes de amostras usados, tubos de extração usados, pipetas de transferência e cassetes de teste usadas) num saco para resíduos biológicos perigosos.
No final do dia, selar o saco com esses materiais e seguir as orientações da unidade de saúde para eliminação de resíduos biológicos perigosos.
Adaptar de acordo com as orientações do seu país
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 25: Testagem na comunidade
Quando se vai fazer testes numa comunidade, levar um número suficiente de sacos para resíduos biológicos perigosos.
Colocar todos os materiais potencialmente contaminados (como tubos de extração usados, pipetas de transferência e cassetes de teste usadas) num saco para resíduos biológicos perigosos.
Usar um saco novo (não usado) de resíduos biológicos perigosos para deposição dos resíduos em diferentes locais da comunidade.
Devolver os sacos de resíduos perigosos devidamente selados à unidade de saúde par autoclavagem 1 ou incineração.
    1 O tampão de extração do kit dos TDR de antigénio pode conter azoteto de sódio, devendo evitar-se a autoclavagem ao manipular grandes volumes de azoteto de sódio. A acumulação de azoteto de sódio em contacto com o metal pode resultar em perigo grave com o calor ou o choque
Adaptar de acordo com as orientações do seu país
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 26
Principais pontos (1)
Usar EPI apropriado, o qual deve incluir proteção respiratória, proteção ocular, bata e luvas.
O tipo de EPI a ser usado pode ser adaptado com base numa avaliação de risco local.
Os testes devem ser feitos numa sala separada e bem ventilada.
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 27
Principais pontos (2)
Tanto a lixívia (hipoclorito de sódio) como o etanol são ativos contra o SARS-CoV-2.
O tempo de contacto, a diluição e o prazo de validade da solução desinfetante de trabalho (após diluição) são fundamentais para uma desinfeção eficaz.
Na ausência de indicações em contrário, tratar os resíduos da colheita de amostras e dos testes TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 como perigos biológicos.
Workshop de Formação sobre os Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2 – v3.0 | Segurança na testagem com TDR de antigénio para o SARS-CoV-2

## Slide 28: Dúvidas?