## Slide 1: 10
Garantir resultados de qualidade

## Slide 2: Isenção de responsabilidade
Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária - Material de Formação
Este material de formação está protegido por direitos de autor da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2022. Todos os direitos reservados.
A utilização deste material está sujeita aos «Termos de Utilização da Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária, Material de Formação», que aceitou quando o descarregou e que está disponível na Plataforma de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp.
Se adaptar, modificar, traduzir ou reformular o conteúdo destes material, tal não implicará que a OMS esteja de algum modo associada a essas alterações e o nome ou o emblema da OMS não será usado nesse material modificado.
Além disso, é favor informar a OMS sobre quaisquer modificações deste material que seja usado publicamente, para efeitos de conservação de registos e desenvolvimento continuado, através do email hrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos da aprendizagem
No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:
definir garantia de qualidade (GQ) e suas principais componentes;
descrever a origem os materiais de controle da qualidade (CQ);
definir Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) e suas principais componentes;
descrever o processo das visitas de supervisão.

## Slide 4: Garantia de qualidade (GQ)
A GQ diz respeito aos processos que são aplicados para garantir que um local de testagem produz resultados de qualidade.
Os resultados de qualidade são corretos, fidedignos, pertinentes e oportunos.
Os dois principais componentes da GQ são:
  controle do processo (controle de qualidade [CQ])
  avaliação (avaliação externa da qualidade [AEQ]).

## Slide 5: Implementação da GQ
Visto que é preciso implementar rapidamente os TDR de antigénio para o SARS-CoV-2, poderá não existir um sistema de GQ quando a testagem tiver início.
Consequentemente, para maximizar a qualidade, é essencial que um produto TDR de boa qualidade seja adquirido, e então transportado e armazenado de acordo com as instruções do fabricante.
Os usuários devem ser treinados e supervisionados, com um mecanismo para que possam relatar preocupações/reclamações.
Os componentes essenciais da GQ devem ser introduzidos na seguinte ordem:
  Teste de QC
  Visitas de supervisão
  Teste de novo lote (ou verificação de novo lote) de kits recebidos
  Teste de proficiência

## Slide 6: Controle de qualidade (CQ) (1)
O CQ envolve a avaliação contínua e permanente ou o monitoramento das características do desempenho do TDR de antigénio para o SARS-CoV-2, a fim de garantir que ele esteja funcionando de acordo com as especificações exigidas para um diagnóstico preciso.
O CQ consiste em amostras com resultados POSITIVOS ou NEGATIVOS conhecidos que são testados em lotes de amostras dos doentes.
Os resultados do CQ são analisados e comparados com os resultados esperados.
Se os resultados do CQ não corresponderem aos resultados esperados, o CQ falhou. São necessárias investigações e medidas corretivas.
Os resultados dos testes feitos aos pacientes não podem ser divulgados se o CQ falhar.

## Slide 7: Controle de qualidade (CQ) (2)
O material de CQ pode ser fornecido com o kit de TDR de antigénio para o SARS-CoV-2.
Se o material de CQ não for fornecido com o kit:
  Os materiais de QC podem ser adquiridos junto ao fornecedor do kit de TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 ou de um terceiro fornecedor
  Materiais de CQ podem ser obtidos de laboratórios centrais ou de referência (por exemplo, materiais de controle padronizados ou feitos internamente através do agrupamento de espécimes de diferentes pacientes). No entanto, as melhores opções para preparar, caracterizar e preservar materiais de CQ para os TDR de deteção do antígeno do SARS-CoV-2 ainda não foram determinadas.
  Atualmente, recomenda-se que os materiais de CQ fornecidos pelo fabricante sejam utilizados para verificar o desempenho do teste antes da implementação inicial dos TDR, de forma intermitente (por exemplo, para testes de novos lotes e durante as visitas de supervisão), e para investigar quaisquer reclamações/preocupações.

## Slide 8: Controle de qualidade (CQ) (3)
O CQ deve ser realizado regularmente de acordo com as instruções do fabricante e a política nacional.
É aconselhável realizar o CQ pelo menos uma vez por semana ou com mais frequência se o local de testagem realizar um grande número de testes.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 9: Testagem dos novos lotes
No momento da compra, os TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 devem ser verificados através de testes aos lotes, isto é, avaliando o desempenho dos lotes de produção antes destes serem distribuídos ao terreno.
A testagem dos novos lotes ajuda a garantir que os TDR de antigénio do SARS-CoV-2 enviados para o terreno têm um desempenho em conformidade com as especificações do fabricante e, caso contrário, o facto deve ser comunicado imediatamente ao fabricante (Considerar o uso do formulário da OMS para feedback do utilizador aqui )
A testagem de novos lotes é, normalmente, realizada em laboratório, segundo os procedimentos padrão e usando materiais de CQ (controles positivos e negativos).
Para cada novo lote, devem testar-se, pelo menos, cinco controles (três positivos e dois negativos).
Adaptar de acordo com as orientações do seu país

## Slide 10: Demonstração e avaliações de proficiência (competência)
O material de CQ deve ser usado para demonstrar como efetuar o TDR do antigénio do SARS-CoV-2.
Após a formação, todos os técnicos deverão realizar uma avaliação das competências para receberem um certificado de proficiência nos processos de testagem.
Vide o Módulo 11: Formação de técnicos, para mais informações sobre como realizar uma avaliação das competências.
As avaliações das competências são realizadas usando o material de CQ.
Se possível, os resultados do material de CQ devem ser ocultados de modo a não serem identificados pelos técnicos para as avaliações das competências.

## Slide 11: Preparação de materiais de CQ para avaliações de demonstração e proficiência (competência)
O material de CQ deve ser reconstituído e/ou testado de acordo com as instruções do fabricante:
  Controles reconstituídos
  Adicione as amostras de Controle positivo e negativo aos tubos de extracção com a solução-tampão (um tubo para cada Controle) e feche com a tampa do tubo. Misture os Controles manualmente ou no vortex. Realize o TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 de acordo com as instruções.
  Swabs de Controle
  Coloque os swabs de Controle positivo e negativo nos tubos de extração com a solução-tampão (um tubo para cada Controle) e feche com a tampa do tubo. Realize o TDR de antigénio do SARS-CoV-2 de acordo com as instruções.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 12: Avaliação Externa da Qualidade

## Slide 13: Avaliação Externa da Qualidade (AEQ)
A AEQ é um processo de avaliação da qualidade dos testes de diagnóstico.
A AEQ consiste em:
  visitas de supervisão
  testes de proficiência
  repetição do teste

## Slide 14: Visitas de supervisão (1)
Após a formação e distribuição dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2, é importante fazer um seguimento imediato e sustentado para facilitar e apoiar os profissionais de laboratório e de cuidados de saúde na integração dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 na gestão de rotina dos pacientes e na manutenção de registos.
Antes do início da testagem, deve avaliar-se a preparação do local de realização dos testes*.
Depois de iniciada a testagem, deve avaliar-se o local de realização dos testes*.
* Modelos de Lista de Verificação da Preparação do Local dos Testes e da Lista de Verificação da Supervisão do Local dos Testes são fornecidos como parte do pacote de formação em Testes de Diagnóstico Rápido de Antigénio para o SARS-CoV-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
Adaptar de acordo com as orientações do seu país

## Slide 15: Visitas de supervisão (2)
As visitas de supervisão proporcionam uma oportunidade para apoiar a melhoria da testagem in loco.
As visitas de supervisão devem ser realizadas periodicamente (recomenda-se quatro vezes por ano).
Podem ser organizadas visitas mais frequentes, sobretudo quando é introduzido um novo teste (p. ex., o TDR de antigénio do SARS-CoV-2) ou quando são identificados problemas frequentes, continuados ou prolongados no local de testagem.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 16: Testes de proficiência (1)
Os testes de proficiência (TP) são uma importante ferramenta para comunicar com e motivar os técnicos. Se implantado corretamente, um programa de TP pode ser utilizado para identificar e resolver problemas nos testes de diagnóstico.
O processo de TP inclui os seguintes componentes:
  Uma agência externa ou interna (chamada de provedor de ensaios de proficiência) fornece regularmente amostras bem caracterizadas ao local de testagem.
  A pessoa que realiza os TDR testa as amostras bem caracterizadas e comunica os resultados à agência externa ou interna.
  O provedor de TP analisa os resultados face aos resultados conhecidos, compara-os com os resultados de outros técnicos do mesmo local de testagem (ou de diferentes locais) e comunica as conclusões finais.

## Slide 17: Testes de proficiência (2)
As agências externas (p. ex., o Royal College of Pathologists of Australia ou o United Kingdom NEQAS, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica) fornecem amostras bem caracterizadas para testes do SARS-CoV-2 (para RT-PCR).
As agências internas (p. ex., o programa de AEQ da Gripe) podem também produzir amostras bem caracterizadas para testes.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 18: Testes de proficiência (3)
Enquanto analista, realize o TP do TDR do antigénio do SARS-CoV-2 de acordo com as instruções do programa de proficiência.
Comunique os resultados dos TC como orientado.
Se o programa de proficiência indicar que os resultados estão incorretos, investigue e tome medidas corretivas.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 19: Repetição do teste
A repetição do teste é um processo através do qual alguns dos testes realizados num local de testagem são enviados para outro para repetição.
A repetição dos TDR de antigénio do SARS-CoV-2 não é aconselhada devido à praticidade da colheita de múltiplas amostras e à segurança associada ao seu transporte.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 20: Tomar medidas
Os TP que falham e a identificação de áreas de melhoria durante as visitas de supervisão exigem que se faça investigação para determinar a razão do erro ou a deficiência na qualidade da testagem (muitas vezes chamada de análise aprofundada das causas).
Quando a causa raiz do problema for identificada, deve ser abordada tomando-se medidas corretivas.
As medidas de prevenção evitam que o erro ou a deficiência na qualidade dos testes volte a ocorrer.
A análise das causas dos problemas, assim como as medidas corretivas e de prevenção adotadas devem ser documentadas pelo local de testagem.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 21: Vigilância pós-introdução no mercado

## Slide 22: Vigilância pós-introdução no mercado*
A vigilância pós-introdução no mercado é o processo conduzido pelo fabricante para recolher e analisar as experiências com um produto no mercado.
Exemplos de problemas que podem ser comunicados:
  Evento-estabilidade do reagente degradada
  Perigos-resultado falso negativo, resultado demasiado baixo
  Danos-demora no diagnóstico, atraso no tratamento, continuação da transmissão
  Ação-destruição, encurtar o prazo de validade
* Para mais informações sobre a vigilância pós-introdução no mercado: Guidance for post-market surveillance and market surveillance of medical devices, including in vitro diagnostics. Junho de 2021.

## Slide 23: Advertência aos utilizadores dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2
Todos os utilizadores (agentes leigos, profissionais de cuidados de saúde, pessoal de laboratório, pessoas que fazem autoteste) devem contribuir para a vigilância pós-introdução no mercado comunicando quaisquer problemas com os TDR aos fabricantes, logo que os detetarem
A OMS usará o feedback do utilizador para?
  Notificar o fabricante (cuja informação de contactos se encontra nas IFU) ou o seu representante legalmente autorizado no país.
  Notificar a OMS, se o produto tiver EUL da OMS rapidalert@who.int
QUANDO usar o feedback do utilizador?
  Imediatamente (ou logo que possível)
  Documentar em vez de investigar
  Poderá haver outros utilizadores com o mesmo problema – podemos evitar causar danos a terceiros
Para mais informações sobre a vigilância pós-introdução no mercado: Guidance for post-market surveillance and market surveillance of medical devices, including in vitro diagnostics. Junho de 2021.

## Slide 24: Formulário de feedback do utilizador sobre o DIV
Produto - número do lote, prazo de validade
Evento - tipo de amostra, n.º de testes, n.º de pacientes envolvidos
Impacto sobre a saúde – diagnóstico errado, demora no diagnóstico, atraso no tratamento, etc.
Considerar a utilização do formulário do utilizador da OMS aqui

## Slide 25
Principais pontos (1)
A garantia de qualidade (GQ) visa garantir a produção de resultados dos testes rigorosos, fiáveis, relevantes e atempados.
O controlo de qualidade (CQ) envolve a monitorização das características de desempenho dos TDR-Ag para o SARS-CoV-2, usando materiais com resultados conhecidos como POSITIVOS ou NEGATIVOS.
Os resultados de testes não podem ser publicados, se o CQ falhar.
Antes da utilização dos kits, deve fazer-se a testagem dos novos lotes a nível central com materiais de CQ.

## Slide 26
Principais pontos (2)
A Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) consiste no seguinte:
  visitas de supervisão
  testes de proficiência
  repetição de testes.
O processo dos testes de proficiência (TP) envolve a testagem de amostras bem caracterizadas, fornecidas por uma agência externa ou interna ao posto de testagem, comunicação dos resultados e recepção de feedback do prestador sobre o desempenho do posto de testagem com o TP.
AGIR: Investigar, identificar as causas profundas, se a qualidade dos testes é insuficiente e implementar medidas corretivas e preventivas para resolver os problemas.

## Slide 27
Principais pontos (3)
Desempenhe o seu papel na vigilância pós-introdução no mercado - deve comunicar imediatamente ao fabricante quaisquer problemas que surjam com os kits.
Enviar o feedback do utilizador ao fabricante e, se o produto tiver EUL da OMS, à OMS.

## Slide 28: Dúvidas?