## Содержание 3-10:Калибровка автоматических пипеток

Следует периодически проверять, правильно ли работают автоматические пипетки, так как в результате использования (порой неправильного) может снижаться точность отмеряемого пипетками объема. Нужно определить, с какой периодичностью будут проверяться механика автоматических пипеток и точность, воспроизводимость и смещение отмеряемых объемов.

Проверку выполняют методом взвешивания или колориметрическим методом. Полная информация и детальные инструкции для такой проверки обычно содержатся в прилагаемом к каждому инструменту руководству по эксплуатации; некоторые руководства можно найти в интернете. Внимательно прочитайте руководство от производителя до начала использования пипетки.

Проверка точности и воспроизводимости автоматических пипеток для микроизмерений

Для обеспечения правильной работы пипетки температура раствора, самой пипетки и наконечника должна быть одинаковой. Различия в температуре могут привести к разнице в замещаемых объемах или к изменению вязкости жидкостей, что может обусловить ошибки в измерениях. Не пипетируйте горячие (>70 ºC) жидкости. Ошибки в объеме могут также случаться, если жидкость является легколетучей или если ее плотность или вязкость сильно отличается от плотности или вязкости воды. Для калибровки пипеток и для проверки точности и воспроизводимости измерений обычно используют воду. Автоматическую пипетку можно специально откалибровать для жидкости, чья плотность сильно отличается от плотности воды.

Метод взвешивания для проверки точности и воспроизводимости автоматических пипеток для микроизмерений

Истинный объем, отмеряемый пипеткой, определяют косвенным образом, исходя из массы пробы дистиллированной воды и известной плотности воды. Используя формулу D=М/V (где D – плотность, М – масса, а V – объем), можно вычислить объем на основании двух других значений. Для того чтобы определить объем до четырех значимых знаков, потребуются аналитические весы и таблица плотности воды при разных температурах. Чтобы получить представление о воспроизводимости измерений, следует произвести несколько измерений. После того, как объем пипетки определен, ее можно использовать, чтобы определить плотность неизвестной жидкости.

Требующееся оборудование:

- аналитические весы с точностью до миллиграмма и принадлежности для взвешивания;

- дистиллированная вода;

- журнал регистрации.

Ошибки в отмеряемых объемах чаще наблюдаются у границ диапазона пипетки, поэтому стоит проверить обе, минимальную и максимальную, границы диапазона.

Процедура:

- Приготовьте пипетку и несколько миллилитров воды. Поставьте на аналитические весы емкость для взвешивания, закройте дверцу весов и нажмите кнопку «тара».

- Установите на пипетке желаемый объем и определите, какой должен быть вес у этого объема воды. Смочите наконечник пипетки, набрав один раз воду и спустив ее в сосуд с водой.

- Наберите снова в наконечник воду и выдавите ее в емкость для взвешивания. Закройте дверцу весов и запишите массу.

- Нажмите кнопку «тара».

- Повторите шаги 3 и 4 десять раз. Запишите все результаты.

- Вычислите среднее арифметическое, дисперсию и коэффициент вариации.

- Сделайте заключение в соответствии с применяемыми стандартами.

В приведенном ниже примере результатов проверки «Смещение измерений» отражает систематическую ошибку, а «Воспроизводимость» отражает случайную ошибку.

Если есть потребность провести этот процесс точнее, можно с помощью корректирующего фактора Z учесть в расчете температуру и давление. Для этого потребуется знание основ биостатистики.

Проверка на подтекание – Наберите максимальный для данной пипетки объем воды. Держите пипетку вертикально в течение одной минуты. Не должна образоваться капля.

Журнал регистрации – Результаты всех проверок каждой пипетки должны храниться, так чтобы в любой момент можно было увидеть всю историю калибровки каждой пипетки. Ведите записи об обслуживании пипеток в журнале регистрации. Лицо, выполняющее проверку, должно записывать следующую информацию:

- серийный номер пипетки, производитель;

- местонахождение пипетки;

- тип и объем пипетки;

- дату, когда выполняли очистку и деконтаминацию пипетки;

- дату и результаты проверок (проверки на подтекание, точность и воспроизводимость);

- ФИО человека, проводившего обслуживание или проверку;

- любые замечания в отношении пипетки.

Если автоматическая пипетка не соответствует критериям, предпримите корректирующие действия (и повторите проверку).

Не используйте пипетку, если в результате проверки она была признана неисправной. Известите вышестоящего сотрудника.

Примечание: Пользователи или техническая служба должны также выполнять регулярное обслуживание (например, очистку) в соответствии с инструкциями производителя.