Тема 7: Контроль процессов – контроль качества количественных исследования

| Основная цель | Эта часть курса объясняет, как применять методы контроля качества и как организовать программу контроля качества для количественных лабораторных исследований. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 90 минут: 60 минут для презентации 30 минут для практических упражнений (2) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - различать точность и воспроизводимость; - выбрать контрольные материалы для конкретных методов исследования; - установить доверительный интервал значений контроля для метода, в котором используется только один контроль; - объяснить применение карт Леви-Дженнингса; - привести два примера нарушений правил, используя систему правил Вестгарда; - объяснить, как решить проблему результатов «вне контроля». |
| - Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Калибраторы обладают следующими характеристиками / функциями: - содержат известное количество анализируемого вещества - используются для проверки качества реагентов - используются для проверки качества проб - предотвращают отказы в работе оборудования - Получение одинаковых результатов при повторных измерениях называют термином: - точность - воспроизводимость - смещение - ошибка - Вероятность того, что полученное значение контроля попадет в интервал «среднее ± 2 SD», будет: - 68.2%. - 99.7%. - 95.5%. - 92.5%. |
| Обзор темы 7 | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 мин | Введение |  | Презентация 7, слайды 1–2 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения о контроле качества количественных исследований | Содержание 7-1 | Презентация 7, слайды 3–5 |
| 3 | 10 мин | Контрольные материалы | Содержание 7-2 | Презентация 7, слайды 6–14 |
| 4 | 35 мин | Установление интервала значений контрольного материала | Содержание 7-3 | Презентация 7, слайды 15–30 Практическое занятие 7-1, Страницы с ответами 7-1 |
| 5 | 20 мин | Графическое представление контрольных интервалов | Содержание 7-4 Приложение 7-A | Презентация 7, слайды 31–33 Практическое занятие 7-2 |
| 6 | 10 мин | Интерпретация результатов контроля качества | Содержание 7-5 | Презентация 7, слайды 34–39 |
| 7 | 5 мин | Использование результатов контроля качества | Содержание 7-6 | Презентация 7, слайды 40–42 |
| 8 | 5 мин | Выводы | Содержание 7-7 | Презентация 7, слайды 43–45 |

| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система правил Вестгарда | Содержание 7-8 | Презентация 7, Дополнительные слайды 1–11 Практическое занятие 7-3 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости