Приложение 10-A: Лаборатории Мексики, участвующие в национальной программе по контролю туберкулеза:

вслепую или в открытую

| Введение. Лаборатории Мексики, участвующие в национальной программе по контролю туберкулеза, были охвачены пилотной программой внешней оценки качества микроскопии на кислотоустойчивые бактерии (КУБ). Перепроверялись 100% мазков, идентифицированных местными лабораториями как положительные, и 10% мазков, идентифицированных как отрицательные. Перепроверка в открытую нешифрованных и неслучайно отобранных мазков выявила очень небольшое количество ошибок. Целью данного исследования было оценить результаты годичной пилотной программы по перепроверке слепым методом шифрованных КУБ мазков, случайно отобранных в местных лабораториях двух штатов Мексики, и определить целесообразность дальнейшего внедрения этой программы. Схема исследования. Для снижения потенциальной предвзятости, сотрудники Национальной лаборатории туберкулеза Института эпидемиологической диагностики (InDRE), ежеквартально проводили статистическую выборку мазков КУБ и оценку на местах в лабораториях каждого штата. Мазки КУБ перепроверялись в соответствующих лабораториях штатов, а расхождения в результатах разрешались в InDRE. Результаты представлены в Таблице 1. Таблица 1. Сравнение перепроверки (ПП) мазков на КУБ в открытую и случайно отобранных мазков вслепую. Оценка анализов в программе перепроверки; ПП проб в открытую (1998); ПП случайно отобранных проб вслепую (2001). Штат A – Чувствительность анализов1; 99.7%; 86.7%. Штат B – Чувствительность анализов; 98.9%; 84.7%. Штат A – Специфичность анализов2; 99.8%; 99.1%. Штат B – Специфичность анализов; 99.9%; 99.7%. Значительно больший процент ошибок был выявлен при перепроверке вслепую случайно отобранных мазков по сравнению с перепроверкой в открытую неслучайно отобранных мазков. Вывод. Перепроверка вслепую случайно отобранных проб дает более точную оценку результатов микроскопии КУБ, что приводит к лучшей диагностике и лучшему контролю эффективности лечения. 1 – Чувствительность в этом случае рассчитывалась как отношение истинно положительных результатов ко всем положительным (сумме истинно положительных и ложноположительных). 2 – Специфичность в этом случае рассчитывалась как отношение истинно отрицательных результатов ко всем отрицательным (сумме истинно отрицательных и ложноотрицательных). |
| --- |
| Ссылка | Martinez A, et al. Evaluation of new external quality assessment guidelines involving random blinded rechecking of acid-fast bacilli smears in a pilot project setting in Mexico. Int J Tuberc Lung Dis 2005;9(3):301-5. |

Приложение 10-Б: Внешняя оценка качества экспресс-тестов на ВИЧ методом повторного исследования

| Повторное исследование используется для проверки экспресс-тестов на ВИЧ. Во время выполнения анализа на ВИЧ с использованием экспресс-теста производят взятие сыворотки или пробы высушенной крови. Сыворотку или пробу высушенной крови исследуют методом иммуноферментного анализа (ИФА) в референс-лаборатории, и результаты этого повторного исследования сравнивают с результатами экспресс-тестов на ВИЧ. Методом случайной выборки обычно отбирают 5-10% проб, проанализированных экспресс-тестами на ВИЧ. Советы, как определить нужное число проб для исследования, можно найти в рекомендациях ВОЗ – ЦКПЗ по обеспечению качества экспресс-тестов на ВИЧ. Число проб для повторного исследования будет зависеть от объема исследований в лаборатории. |  |
| --- | --- |

Приложение 10-В: Подразделения по диагностике туберкулеза (ТБ) в Уганде

| Введение и задачи. Это исследование было проведено в подразделениях по диагностике ТБ в Уганде. Задачами исследования было оценить и улучшить надзор и показатели качества микроскопии мазков мокроты в периферийных диагностических подразделениях в Уганде. Для этого в качестве части программы проверок на местах использовали стандартный контрольный список. Схема исследования. Был разработан стандартный контрольный список. Районные наблюдатели по ТБ и лепре использовали его в своих ежеквартальных инспекциях на местах в течение 5 кварталов, начиная с IV квартала 1997 и кончая IV кварталом 1998. Во время исследования проверялась работа периферических лабораторий. Результаты. Проверка с использованием контрольного списка проводилась в 48 из 304 диагностических ТБ подразделений в 6 из 45 районов Уганды. Всего было проанализировано 208 контрольных списков. Ситуационный анализ периферических диагностических подразделений в начале и в конце исследования показал значительное улучшение показателей работы по всем пунктам, связанным с микроскопией мазков мокроты (Таблица 1). Наблюдение за показателями работы каждого подразделения проводилось на протяжении 5 кварталов, и было предпринято своевременное исправление недостатков. Таблица 1. Сравнение работы лабораторий до и после проверок с контрольным списком. Контрольный список; До (%); После (%). Нет ведра с песком; 96; 27. Не проводится деконтаминация чашек для мокроты; 60; 23. Нет дезинфицирующих средств; 31; 4. Нет контейнера для биоопасных отходов (с крышкой); 48; 8. Нет лабораторных халатов; 48; 46. Сотрудники не моют руки; 17; 4. Нехватка реагентов; 75; 27. Неправильный сбор мокроты; 60; 31. Неправильное заполнение регистрационного журнала; 29; 4. Неправильная маркировка стекол или контейнеров; 31; 13. Заключение. Систематическое использование стандартного лабораторного контрольного списка в качестве части программы проверки на местах может считаться важным шагом в улучшении работы периферических лабораторий в Уганде благодаря быстрому исправлению всех выявленных недостатков. |
| --- |
| Ссылка | Aziz M, Bretzel G. Use of a standardized checklist to assess peripheral sputum smear microscopy laboratories for tuberculosis diagnosis in Uganda. Int J Tuberc Lung Dis 2002;6(4):340-9. |

CDC/WHO HIV Rapid Test Training Package. [ЦКПЗ/ВОЗ: Материалы для обучения быстрым тестам на ВИЧ].

Доступно на сайте: http://wwwn.cdc.gov/dls/ila/hivtraining/

Guidelines for assuring the accuracy and reliability of HIV rapid testing: Applying a Quality System Approach. [Рекомендации по обеспечению точности и надежности эспресс-тестирования на ВИЧ: Применение подхода системы качества]. 2005. WHO/CDC. См. Таблицы 2a и 2b, стр 49. 
Доступно на сайтах: http://wwwn.cdc.gov/dls/ila/default.aspx и http://www.who.int/hiv/topics/vct/toolkit/components/supply/en/index8.html