## Содержание 7-8: Система правил Вестгарда

| Обоснование | Если ресурсы ограничены и имеется возможность ставить только один контроль для данного метода исследования, то при каждом значении контроля, попадающего вне интервала в ±2 SD, серия анализов должна считаться «вне контроля». В этом случае отчет с результатами анализов не должен выдаваться до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация. Но поскольку 4,5% правильных значений окажутся вне интервала в ±2 SD, некоторые серии анализов понапрасну будут считаться неприемлемыми. Чтобы такого не случалось, д-р Джеймс Вестгард разработал систему правил, которую называют системой правил Вестгарда. Эту систему правил применяют тогда, когда ставятся контроли двух уровней, чтобы решить, является ли серия анализов приемлемой. |
| --- | --- |
| Процесс | Чтобы применить систему правил Вестгарда, рассчитайте среднее и SD для двух контролей и постройте карты Леви-Дженнингса для каждого из контролей. |
| Названия правил | - Правило 12S - Правило 13S - Правило 22S - Правило R4S - Правило 41S - Правило 10X̅ |
| Правило 12S | Если только один из двух контролей оказывается вне интервала ± 2 SD, но попадает в интервал ± 3 SD, это считается правилом-предупреждением. Такой вариант позволяет считать серию приемлемой, но сотрудники должны быть вдвойне внимательны к появлению возможных проблем. |
| Правило 13S | Если значение одного из двух контролей лежит вне интервала ± 3 SD, серия считается «вне контроля» и результаты считаются неприемлемыми. |
| Правило 22S | Если один из контролей оказывается вне интервала ± 2 SD, но внутри интервала ± 3 SD, следует внимательно проанализировать второй контроль. Если оба контроля находятся вне интервала ± 2 SD и в одинаковом направлении, серия должна считаться неприемлемой и «вне контроля». В каждом случае результатов «вне контроля» требуется провести корректирующие действия. |
| Правило R4S | Это правило действует в тех случаях, когда значения обоих контролей оказываются вне интервала ±2 SD, и при этом значение одного контроля меньше, чем «среднее −2 SD», а значение второго контроля больше, чем «среднее + 2 SD». Интервал между значениями контролей составляет в этом случае больше, чем 4 SD. Это свидетельствует о случайной ошибке, и серия должна считаться неприемлемой. |
| Правило 41S | Для этого правила требуются данные предыдущих серий. Это правило действует, когда значения контроля одного уровня в четырех последовательных сериях отличаются от среднего больше, чем на 1SD, и находятся по одну сторону от среднего. Это правило действует также тогда, когда значения контролей обоих уровней в последовательных сериях находятся по одну сторону от среднего и отличаются от среднего больше, чем на 1SD. |
| Правило 10X̅ | Для этого правила требуются данные контролей предшествующих серий. Это правило действует: - Если значения КК одного уровня в десяти последовательных сериях располагаются по одну сторону от среднего, это означает, что среднее значение «сдвинулось», и это считается ошибкой. - Если значения контролей обоих уровней в пяти последовательных сериях находятся по одну сторону от среднего. |
| Если применимо правило-отвержение | Если действует правило-предупреждение, проверьте значения контролей по остальным правилам. Если действует одно из правил отвержения и серия считается «вне контроля», а результаты – неприемлемыми: - Остановите исследования этим методом. - Выявите и исправьте проблемы. Повторите исследование проб от пациентов и контролей. |
| Решение проблем «вне контроля» | Если в результате применения системы правил Вестгарда серия признается неприемлемой, должно быть проведено расследование причин проблемы. Первым делом проверьте, правильно ли выполнялись протоколы и процедуры, затем рассмотрите следующие возможные источники ошибок: - порча реагентов, - порча контрольных материалов, - ошибка сотрудника - устаревший протокол процедуры, - нарушение инструкций производителя, - сбой в работе оборудования, - ошибка калибровки. Не выдавайте отчет с результатами анализов до тех пор, пока проблема не будет разрешена и значения контролей не будут попадать в установленные пределы. |