Занятие 8-1: Ситуация – необходимость в процедурах

контроля качества

| Задача | Предоставить возможность участниками обсудить необходимость в процедурах контроля качества. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 минут |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите на слайде (презентация 8, слайд 3). На чтение отводится 1 мин. «Лаборатория А провела культуральное исследование и идентифицировала синегнойную палочку Pseudomonas aeruginosa». Задайте вопрос: Какие меры КК вы бы использовали, чтобы подтвердить, что микроорганизм был определен правильно? |
| Ожидаемые результаты | Должны быть упомянуты следующие меры: - проверить записи КК микробиологических сред; - проверить графики температурного режима в инкубаторе; - проверить записи КК красителя по Граму; - проверить, что все анализы по идентификации прошли КК; - проверить срок годности всех использованных реагентов. Примечание: При принятии решении о значимости этого результата следует учитывать источник пробы. Например, наличие этого микроорганизма в пробах из некоторых источников будет, более вероятно, считаться контаминацией, тогда как в пробах из других источников будет рассматриваться как значимое. |

Занятие 8-2: Контроль качества в серологии

| Задача | Предоставить участникам возможность выявить и решить проблему аналитической серии с несработавшим контролем. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15 минут |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите на слайде. На чтение отводится 1 мин. «Ваша лаборатория провела исследование 20 проб пациентов на выявление антител к антигену HBcor вируса гепатита В. В эту постановку был включен контрольный материал из новой серии. Все пробы от пациентов и положительный контроль были отрицательными на антитела». Задайте вопросы: - Как можно определить, в чем ошибка – в аналитической системе или в контроле? - Что надо было сделать заранее, для того чтобы было легче найти источник проблемы? - Как вы поступите в отношении выдачи отчета с результатами анализов пациентов? - Есть ли у вас основания для уверенности в том, что результаты предыдущей постановки этого анализа были правильными? |
| Ожидаемые результаты | - В эту постановку должны были быть включены и старый, и новый контроли, чтобы проверить, что контроль новой серии выявляет антитела там, где они есть, и дает отрицательный результат, когда антител нет. Если бы оба контроля, новый и старый, сработали, как положено, вы бы были уверенны в своей аналитической системе и в своих результатах. Если старый контроль дает положенный результат, а новый – нет, то проблема, наиболее вероятно, с новым контролем. - Анализ контроля новой серии должен быть повторен с другой тест-системой. Если положительный контроль будет положительным, проанализируйте все пробы от пациентов с новым тест-системой. - Если контроль и с новой тест-системой дает отрицательный результат, возьмите другой новый контроль и проанализируйте его с первой тест-системой. Если он даст положительный результат, то проблема была с контролем. Отчет с результатами анализов пациентов может быть выдан. - Все контроли и тест-системы, используемые для исследований проб от пациентов, должны быть зарегистрированы. Записывайте номера серий и даты истечения срока годности на тот случай, если возникнут проблемы и потребуется повторить предыдущие результаты анализа. - Некоторое время храните пробы пациентов для того, чтобы в случае возникновения проблем с данной серией тест-системы, можно было бы повторить анализ проб от пациентов. |