## Содержание 8-6: Контроль качества исследований на чувствительность к антимикробным препаратам

| Общие сведения | Существует ряд методов исследования микроорганизмов на чувствительность к антимикробным препаратам. Метод диффузии в агаре дает результаты качественного, интерпретационного характера: чувствительный, промежуточный (или умеренно устойчивый) и устойчивый. Метод микроразведений и метод градиентной диффузии в агаре дают не оценочный, а количественный результат – минимальную ингибирующую концентрацию. В этом разделе Содержания рассматриваются многие из требований к контролю качества для метода диффузии в агаре. Независимо от используемого метода, чрезвычайно важно применять контроль качества для того, чтобы обеспечить правильность результатов. |  |
| --- | --- | --- |
| Источники информации | Непростые исследования становятся еще более сложными по мере того, как появляются новые типы устойчивости микроорганизмов. Для того чтобы быть уверенными в том, что используемые в лаборатории процедуры соответствуют рекомендуемым, целесообразно получать информацию, соответствующую сегодняшнему дню, из центральных организаций, таких как Институт клинических и лабораторных стандартов (Clinical Laboratory Standards Institute, CLSI), Общество микробиологии Франции (French Society of Microbiology, SFM) или Общество микробной химиотерапии Британии (British Society for Antimicrobial Chemotherapy, BSAC). Документы центральных организаций пересматриваются, и лаборатории должны быть уверены в том, что они используют новейшую опубликованную версию. |  |
| Требования к методу диффузии в агаре | Анализ на чувствительность к антимикробным препаратам с использованием метода диффузии в агаре основан на следующем принципе: антимикробное вещество, нанесенное в заданной концентрации на бумажный диск, диффундирует из диска в агар и подавляет рост чувствительных микроорганизмов, что приводит к образованию вокруг диска зоны ингибирования или зоны задержки роста. Размер этих зон измеряют и записывают. Поскольку разные антимикробные препараты обладают разной скоростью диффузии и разные микроорганизмы растут с разной скоростью, интерпретацию зон ингибирования следует основывать на установленных критериях. Если сотрудники лаборатории неточно выполняют требования к исследованиям, это может привести к ошибочным результатам анализов проб от пациентов. Следующие факторы, которые могут влиять на размер зон и, следовательно, на интерпретацию результатов, должны тщательно контролироваться: - высота агара; - отношение объема среды к размеру чашки; - pH среды; - концентрация микроорганизмов в посевной культуре; - чистота и возраст посевной культуры; - хранение дисков с антимикробными препаратами; - время и температура инкубации чашек; - достаточное освещение и штангенциркуль, используемый для измерения размера зон. |  |
| Микроорганизмы КК | Все вышеуказанные факторы влияют на процесс исследования чувствительности к антимикробным препаратам, поэтому параллельно с пробами пациентов следует ставить пробы определенных микроорганизмов для контроля качества (КК). Опубликованные критерии для интерпретации имеются только для конкретных микроорганизмов КК, поэтому именно эти микроорганизмы должны быть закуплены и должны исследоваться параллельно с пробами пациентов. Использование контрольных микроорганизмов даст лаборатории уверенность в том, что среды, процессы и процедуры работают правильно. Размер зон контрольных микроорганизмов для каждого антибиотика является постоянным. Если он отличается от установленного значения, это означает, что тест-система работает неправильно, и в этом случае нельзя выдавать результаты анализов проб от пациентов. Чтобы быть уверенными, что ошибка произошла не из-за контрольного микроорганизма, обращение с контролями и их хранение следует выполнять в соответствии с инструкциями производителя. Также необходимо следовать определенным правилам хранения дисков с антимикробными препаратами. Если в лаборатории анализируют разнообразные микроорганизмы, то следует ежедневно проводить исследование нижеперечисленных рекомендованных микроорганизмов. Имеются опубликованные данные по размеру зон этих микроорганизмов для всех антимикробных препаратов, и их нужно использовать для проверки правильности результатов анализов. - Escherichia coli (кишечная палочка) ATCC 25922 - Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) ATCC 25923 - Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) ATCC 27853 Другие контрольные штаммы рекомендуются для «привередливых» микроорганизмов и микроорганизмов со специальными условиями роста. |  |
| Стандарты мутности по МакФарланду | Стандарт мутности МакФарланда 0,5 можно найти у разных производителей. Его можно приготовить и собственными силами, добавив 0,5 мл раствора дигидрата хлорида бария (BaCl2•2H2O) концентрации 1,175% (вес/объем) к 99,5 мл серной кислоты в концентрации 1% (объем/объем). Примечание: можно также использовать суспензию частиц латекса. После приготовления стандарт мутности разливают порциями (аликвотами) в такие же пробирки, как те, в которых готовят культуру для посева. Чтобы предотвратить испарение, плотно закупорьте пробирки со стандартом МакФарланда и храните их в темноте при комнатной температуре (22–25 °С). Следует проверить оптическую плотность приготовленного стандарта МакФарланда на спектрофотометре. При длине светового пути (размер кюветы) 1 см и длине волны 625 нм оптическая плотность стандарта МакФарланда 0,5 должна составлять 0,08–0,13. Можно проверить стандарт МакФарланда и другим способом: разведите суспензию контрольного штамма (например, кишечной палочки E. coli ATCC 25922) до такой же мутности, как стандарт, приготовьте серию 10-кратных разведений этой суспензии, высейте разведения на чашки и подсчитайте число колоний на чашках. Суспензия бактерий с такой же мутностью, как стандарт, должна иметь концентрацию 108 колониеобразующих единиц/мл. Проверяйте оптическую плотность стандарта МакФарланда ежемесячно и готовьте новый стандарт, когда потребуется. Перед каждым употреблениям хорошо потрясите пробирку со стандартом, чтобы взболтать нежный белый осадок сульфата бария, и проверьте суспензию на однородность. Выкиньте стандарт, если он содержит крупные частицы. Суспензию частиц латекса следует перемешивать, аккуратно переворачивая пробирку. |  |
| Приготовление культуры для посева | Для получения отдельных колоний каждую культуру для исследования следует посеять штрихами на не ингибирующий агар [кровяной агар, агар с экстрактом мозга и сердца (мясо-пептонный агар), триптический соевый агар]. После инкубации при температуре 35°С в течение ночи перенесите иглой или петлей для заражения 4–5 изолированных колоний в пробирку со стерильным солевым раствором или не селективным бульоном (бульон Мюллера-Хинтона, мясо-пептонный бульон, триптический соевый бульон) и тщательно суспендируйте на вихревом миксере (вортексе). После этого сравните бактериальную суспензию со стандартом МакФарланда 0,5. Это легче сделать, если рассматривать пробирки на фоне белого листа бумаги с четкими черными линиями. Непосредственно перед использованием следует перемешать стандарт мутности на вихревом миксере. Если плотность бактериальной суспензии на вид отличается от стандарта МакФарланда 0,5, ее мутность можно уменьшить, добавляя стерильный солевой раствор или бульон, или увеличить, добавляя бактерии. Можно приготовить культуру для посева и другим способом, методом культивирования. Выберите 4-5 колоний с чашки, инкубированной в течение ночи, и перенесите их в бульон (бульон Мюллера-Хинтона, мясо-пептонный бульон, триптический соевый бульон). Инкубируйте бульон при температуре 35°С до тех пор, пока он не станет мутным, а затем, если требуется, доведите мутность культуры до мутности стандарта МакФарланда. |  |
| Среда | Для метода диффузии в агаре рекомендуется использовать агар Мюллера-Хинтона. Его следует приготовить в соответствии с инструкциями и разлить в чашки слоем высотой 3-4 мм. Следует проверить pH каждой партии: рН должен находиться в пределах 7,2–7,4. Перед тем, как использовать новую партию агара, случайным образом выберите незараженную чашку и инкубируйте ее в течение 48-72 часов для проверки на стерильность. |  |
| Хранение дисков с антимикробными препаратами | Рабочий запас дисков с антимикробными препаратами следует хранить в холодильнике (4 °С). После того, как упаковку с дисками достали из холодильника, ее следует оставить нераспечатанной при комнатной температуре приблизительно в течение 1 часа, чтобы упаковка согрелась. Эта процедура снизит образование конденсата на дисках. Если используется специальное устройство для распределения дисков (диспенсер), у него должна иметься плотная крышка, оно должно храниться в холодильнике, а перед использованием следует отвести время, чтобы диспенсер согрелся до комнатной температуры. Следует использовать диски с такой концентрацией антибиотиков, которая соответствует опубликованным критериям для интерпретации, в противном случае интерпретация размеров зон будет неправильной. |  |
| Процедура посева | В течение 15 мин после доведения мутности культуры для посева окуните в культуру стерильный ватный тампон. Плотно прижимая тампон к внутренней поверхности стенки пробирки выше уровня жидкости, поворачивайте тампон, чтобы отжать излишки жидкости. Чтобы обеспечить равномерное распределение посевной культуры, проведите тампоном штрихи по всей поверхности агара три раза, поворачивая чашку приблизительно на 60 градусов после каждого распределения. В конце проведите тампоном по кругу у края агара. Диски можно распределить стерильным пинцетом или диспенсером дисков. В больших лабораториях использование диспенсера дисков будет гораздо более эффективным способом. Диски нельзя двигать после того, как они были положены на агар, иначе это может повлиять на размер зон. После того, как диски распределены на агаре, переверните чашку и инкубируйте ее в течение 16-18 часов при температуре 35°С и атмосферном составе воздуха. Для определенных микроорганизмов и антимикробных препаратов требуется более долгий период инкубации. Зоны измеряют с обратной стороны чашки с помощью штангенциркуля или линейки и записывают в миллиметрах. Очень важно, чтобы освещение было достаточным, чтобы не пропустить маленькие колонии внутри зоны. |  |
| Метод градиента антимикробных препаратов | Анализ с использованием Etest® (AB Biodisk, Швеция) сочетает принцип диффузии в агаре и определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК). Бумажная полоска («стрип») содержит антимикробный препарат в разных концентрациях. На чашку высевают микроорганизмы и располагают полоски. После инкубации определяют значение МИК по точке на полоске, где проходит граница овальной зоны задержки роста. |  |
| Что следует помнить | При подготовке отчета анализов на чувствительность помните, что можно заранее предсказать чувствительность многих микроорганизмов к антимикробным препаратам. Например, большинство стафилококков Staphylococci чувствительно к ванкомицину, стрептококк Streptococcus pyogenes чувствителен к пенициллину, а палочка Фридлендера Klebsiella pneumoniae устойчива к ампициллину. Если результат анализа (идентификация микроорганизма и определение его чувствительности) отличается от ожидаемого, то к нему следует отнестись с подозрением и повторить анализ. Сбор и отслеживание данных по чувствительности микроорганизмов поможет произвести нужные, специфические для данной местности оценки устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Даже при правильно сработавших контролях, результаты анализов пациентов могут быть неправильными, если: - микроорганизм был неправильно идентифицирован, - была сделана ошибка при записи результатов, - были выбраны неправильные антибиотики для анализа, - была исследована проба не того пациента, - было запрошено неправильное исследование, - не была обеспечена сохранность пробы. |  |

Clinical Laboratory Standards Institute. Доступно на сайте: http://www.clsi.org/

Société Française de Microbiologie. Доступно на сайте: http://www.sfm.asso.fr/publi/general.php?pa=1

British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Доступно на сайте: http://www.bsac.org.uk/