Занятие 8-3: Контроль качества микробиологических сред

| Задача | Цель этого занятия заключается в том, чтобы разработать метод проверки качества селективной среды, используемой в микробиологической лаборатории. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 20 минут |
| Способ проведения | Задание для групп |
| Инструкция | До начала обсуждения рассмотрите раздел Содержания по КК микробиологических сред. Дайте участникам следующую инструкцию: Вы приготовили партию агара МакКонки и разлили его по чашкам. Перечислите, какие шаги надо сделать перед тем, как использовать эту среду для исследований проб от пациентов. Каждая группа пишет на листке бумаги перечень шагов с обоснованием для каждого шага. Одна группа представляет свой список, а другие группы комментируют, если какие-то шаги оказались неправильными или пропущенными. Или, если время позволяет, каждая группа пишет свои шаги на листках с клейким краем и прикрепляет их на стену в порядке очередности. После этого, можно сравнить результаты разных групп. |
| Ожидаемые результаты | Сошлитесь на раздел Содержания 8-4. Правильные ответы должны содержать следующее: 1. Инкубировать одну чашку без внесенных микроорганизмов в течение ночи при температуре 35°С, чтобы убедиться в отсутствии контаминации. 2. Посеять на одну чашку (можно использовать полчашки) следующие контрольные микроорганизмы: E. coli и Pseudomonas. Инкубировать в течение ночи при температуре 35°С. E. coli ферментирует лактозу, и колонии должны быть фиолетовыми, Pseudomonas не ферментирует лактозу, и колонии должны быть бесцветными. 3. Посеять на другую чашку Staphylococcus epidermidis и инкубировать. На этой чашке рост бактерий должен отсутствовать. Шаги 1-3 могут быть сделаны одновременно, но они все должны быть выполнены и их результаты должны быть записаны до того, как начать использовать среду. 4. Запишите результаты в журнал регистрации контроля качества. |