Приложение 7-A: Вычисление среднего и стандартного отклонения

- Контроль на холестерин был проанализирован 20 раз в течение 25 дней, и были получены следующие результаты в мг/дл:

192, 188, 190, 190, 189, 191, 188, 193, 188, 190, 191, 194, 194, 188, 192, 190, 189, 189, 191, 192.

- Используя полученные результаты контроля и следуя этапам, описанным ниже, установите контрольные пределы. Пример показан на следующей странице.

- Создайте таблицу с 3-мя колонками, помеченными A, Б, В.

- Внесите данные в левую колонку (A).

- Сложите все значения в колонке A.

- Вычислите среднее значение: разделите полученную сумму на количество проведенных измерений (n).

Среднее= ∑ x1 +x2  +x3+…. xn                                  3809 = 190,5 мг/дл

n				      20

- Вычислите дисперсию и стандартное отклонение: (см. формулы ниже)

- Отнимите каждое значения от среднего значения и запишите результат в колонке Б.

- Возведите в квадрат значения в колонке Б и запишите результат в колонку В.

- Просуммируйте значения в колонке В. Результат будет равен 71 мг/дл.

- Теперь вычислите дисперсию: разделите сумму, полученную в колонке В, на величину n-1 (количество измерений минус единица), которая равна 19. Результат будет равен 4 мг2/дл2.

- Дисперсия мало используется в лаборатории, так как она выражается в единицах в квадрате.

- Теперь вычислите стандартное отклонение (SD) путем извлечения квадратного корня из дисперсии.

- Результат будет равен 2 мг/дл.

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| Значения. X1…..Xn | Xi− | (Xi−)2 |
| 192 мг/дл | 1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| 188 мг/дл | -2,5 | 6,25 мг2/дл2 |
| 190 мг/дл | -0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 190 мг/дл | -0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 189 мг/дл | -1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| 191 мг/дл | 0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 188 мг/дл | -2,5 | 6,25 мг2/дл2 |
| 193 мг/дл | 2,5 | 6.25 мг2/дл2 |
| 188 мг/дл | -2,5 | 6,25 мг2/дл2 |
| 190 мг/дл | -0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 191 мг/дл | 0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 194 мг/дл | 3,5 | 12,25 мг2/дл2 |
| 194 мг/дл | 3,5 | 12,25 мг2/дл2 |
| 188 мг/дл | -2,5 | 6,25 мг2/дл2 |
| 192 мг/дл | 1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| 190 мг/дл | -0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 189 мг/дл | -1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| 189 мг/дл | -1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| 191 мг/дл | 0,5 | 0,25 мг2/дл2 |
| 192 мг/дл | 1,5 | 2,25 мг2/дл2 |
| ∑x = 3809 мг/дл | ∑(xi−) = −1 | ∑(xi−)2 = 71 мг2/дл2 |

SD = S2 = (Xi−X)n−12 мгдл

SD = S2 = 7119=2мгдл

Извлечение квадратного корня дает результат в исходных единицах измерения.

Сумма квадратов разниц между отдельными показателями и средним значением (колонка В) равна 71.

Примечания:

а) При вычислении дисперсии используется n-1 (количество измерений минус единица), а не n. Этот прием, как было показано, уменьшает смещение и дает более верную оценку вариации. Таким образом, для 20 измерений n-1 = 19.

б) S2 это дисперсия, SD это квадратный корень.

Вычисление интервалов

Среднее значение этих данных равно 190,5 и SD равно 2.

Чтобы вычислить доверительные интервалы, применяемые в решениях по контролю качества:

- Интервал для 1 SD: Отнимите SD от среднего (190,5 − 2 = 188,5)

Добавьте SD к среднему (190,5 + 2 = 192,5)

 Интервал ±1 SD составит 188,5 – 192,5

- Интервал для 2 SD: Умножьте SD на 2 (2 x 2 = 4)

Добавьте и отнимите 4 от среднего (190,5)

 Интервал ±2 SD составит 186,5 – 194,5

- Интервал для 3 SD: Умножьте SD на 3 (2 x 3 = 6)

Добавьте и отнимите 6 от среднего (190,5)

 Интервал ±3 SD составит 184,5 – 196,5

Теперь можно построить карты Леви-Дженнингса, отметив среднее и SD.

Для более подробной информации см. Содержание 7-4 и 7-5.