## Slide 1: Обслуживание микроскопов
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 2: Цели изучения
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
По окончании этой части курса вы сможете:
Правильно расположить микроскоп
Провести чистку микроскопа, в том числе линз окуляров и объективов
Заменить лампочку в микроскопе
Искать и устранять неполадки, часто встречающиеся при использовании микроскопа
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 3: Содержание
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Расположение микроскопа
Материалы, требующиеся для обслуживания микроскопа
Чистящие растворы и растворители для очистки оптики, предметного столика и корпуса микроскопа
Материалы, требующиеся для очистки
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 4: Расположение микроскопа
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Правильное место установки микроскопа предотвратит проблемы или сократит их число!
Оптика и механизмы микроскопа должны быть защищены от:
  Пыли и грязи
  Грибков
Держите микроскоп
  Под защитным чехлом
  В условиях низкой влажности
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 5: Чистящие растворы и растворители
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Мыльные растворы для очистки корпуса и предметного столика
Для очистки линз – смесь этилового эфира со спиртом, спирт или специальный раствор для очистки линз
Проверьте в инструкциях производителя, какие органические растворители можно использовать
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 6: Чистящие растворы
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Чистящие растворы | Для частого использования | Для редкого использования
Рекомендованный производителем | Да | Да
Этиловый эфир/спирт (80/20) | Да | Да
Спирт | Нет | Да
Бензол / Бензин | Нет | Да
Ксилол | Нет | Нет
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 7: Материалы для очистки
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Салфетки из хлопчатобумажной марли, не оставляющей ворсинки
Тампоны из ваты на палочках, не оставляющие ворсинки
Салфетки для линз
  Можно также использовать:
    Бумажные салфетки высокого качества
    Муслин
    Шелк
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 8: Процесс очистки микроскопа
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Окуляры
Объективы
Предметный столик
Корпус микроскопа
Конденсор
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 9: Шаг 1: Очистка окуляров
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Сдуйте пыль перед тем, как протирать линзы
Очистите линзы ватным тампоном, смоченным в чистящем растворе для линз
Протирайте круговым движением из центра наружу
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 10: Шаг 2: Очистка окуляров
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Протрите окуляры насухо салфеткой для линз
Повторите очистку и высушивание линз, если требуется
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 11: Шаг 3: Очистка объективов
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Объективы очищают, не отсоединяя их от микроскопа
  Смочите салфетки для линз чистящим раствором
  Осторожно протирайте объектив мягким круговым движением от центра наружу
  Вытрите объектив насухо салфеткой для линз
Никогда не отсоединяйте объективы от револьверной головки.
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 12: Шаг 4: Очистка предметного столика
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Протрите предметный столик мягкой салфеткой, смоченной в чистящем растворе
Тщательно протрите столик насухо
Если требуется, повторите эти шаги
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 13: Шаг 5: Очистка корпуса микроскопа
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Отключите микроскоп от источника электроснабжения
Смочите хлопчатобумажную салфетку мягким чистящим средством
Протрите корпус микроскопа, чтобы удалить пыль, грязь и масло
Если требуется, повторите шаги 2–3
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 14: Шаг 6: Очистка конденсора и дополнительных линз
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Отключите микроскоп от источника электроснабжения
Очистите линзы конденсора и дополнительные линзы ватными тампонами, смоченными в чистящем растворе для линз
Протрите насухо сухими тампонами
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 15: Замена лампы в микроскопе
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Отключите микроскоп от источника электроснабжения
Найдите, где располагается лампа
Удалите лампу, следуя инструкциям производителя
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 16: Замена лампы (продолжение)
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Используйте бумажную салфетку или специальное устройство, чтобы удалить старую лампу
Убедитесь, что лампа для замены такого же типа и имеет такой же номер, как и старая лампа
Установите новую лампу, держа ее через салфетку или используя специальное устройство
Ни в коем случае не трогайте лампу пальцами.
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 17: Ремонт микроскопа
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Никогда не разбирайте микроскоп
  Оптика: окуляры и объективы
  Механика: предметный столик и фокусировка
Ремонт этих частей выполняется только инженером по обслуживанию
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 18: Поиск и устранение неполадок
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Многие часто встречающиеся проблемы можно предотвратить или разрешить, выполнив обычную очистку, регулировку и обслуживание
Если проблемы не разрешаются, обратитесь за помощью к профессионалам
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 19: Проблема: устают глаза, головная боль
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Отрегулируйте расстояние между окулярами (межзрачковое расстояние)
Скорректируйте диоптрии на окулярах
Используйте соответствующие окуляры
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 20: Проблема: изображение плохого качества
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Очистите объективы и линзы
Тщательно очистите микроскоп
Проверьте масло и замените его, если в нем заметны примеси или мутность
Перед тем, как добавить масло на предметное стекло, убедитесь, что оно совершенно сухое
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 21: Проблема: неравномерное освещение
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Убедитесь, что револьверная головка повернута до положения, когда раздается щелчок
Отцентрируйте конденсор
Отрегулируйте освещение по Келеру
Проверьте, правильного ли типа лампа
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 22: Проблема: приходится постоянно регулировать фокус
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Убедитесь, что предметное стекло лежит на столике ровно
Очистите предметный столик и нижнюю сторону предметного стекла
Убедитесь, что микроскоп ровно стоит на горизонтальной поверхности
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 23: Проблема: прыгающая или мигающая освещенность
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Неплотный контакт при включении в сеть
Очистите контакты лампы (Отключите от сети)
Убедитесь, что штырьки галогеновой лампы плотно вставлены в гнезда
Требуется заменить лампу
Проверьте, не поврежден ли электрический шнур – замените, если есть видимые повреждения
Если прыгает напряжение в сети, используйте стабилизатор напряжения
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>
This is an electrical problem.
Check to see the bulb is fully in place and if it is a tungsten bulb that you have cleaned the contacts. Also, many scopes flicker because the operator has leaned on the cord where it enters the base of the scope and damaged the wiring.
If the wiring, rheostat or potentiometer switch are bad, this is a professional level repair.
Another reason for this problem could be power surges.

## Slide 24: Обслуживание микроскопа – 1
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Ежедневное обслуживание
  Оптимальная освещенность
  Чистота
  Лампа
  Иммерсионное масло
  Проверьте шнур
  Держите под чехлом
Сервисное обслуживание
  По крайней мере, один раз в год, если возможно
  Проблемы, которые не могут быть решены сотрудниками лаборатории
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 25: Обслуживание микроскопа – 2
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Ведите журнал для регистрации
  Проблем
  Регулярного обслуживания
  Ремонта
  Запасных частей
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>

## Slide 26: Вопросы в заключение
Обслуживание микроскопов – Тема 3
<number>
Как называется ближайшая к глазам часть микроскопа?
Какие две причины вызывают проблемы с яркостью освещения поля зрения?
Как нужно хранить микроскоп?
Notes: Module 9: Microscope Maintenance
<number>