## Slide 1: Система правил Вестгарда
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
разработана д-ром Джеймсом О. Вестгардом, основана на принципах статистики
набор правил или критериев для принятия решений о том, «в контроле» ли система
применяют, если в серии анализов поставлены контроли, по меньшей мере, двух уровней
не используют только с одним контролем
Др. Вестгард
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 2: Названия правил системы Вестгарда
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Правило 12S
Правило 13S
Правило 22S
Правило R4S
Правило 41S
Правило 10X
Используют для серий исследований, в которых поставлены контроли двух уровней
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 3: Правило Вестгарда 12S
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
ПРАВИЛО-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
не причина для признания серии неприемлемой
Результат одного из двух контролей попадает вне ±2SD
Указывает на возможные проблемы
Следующим шагом применить правило 13S
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 4
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Значения контроля одного уровня в двух последовательных сериях оказываются вне интервала ±2SD и по одну сторону или
Оба контроля в одной серии оказываются вне интервала ±2SD
Нельзя выдавать результаты анализов
Требуются корректирующие действия
Правило Вестгарда 22S
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 5
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Значение одного контроля меньше, чем «среднее – 2 SD», а значение другого контроля больше, чем «среднее + 2 SD»
Интервал между двумя результатами превышает 4 SD
Произошла случайная ошибка, серия результатов должна считаться неприемлемой
Правило Вестгарда R4S
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 6
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Требуются данные контролей предшествующих серий
Значения КК одного уровня в четырех последовательных сериях вне интервала ±1SD по одну сторону от среднего или
Контроли обоих уровней в последовательных сериях вне интервала ±1SD по одну сторону
Правило Вестгарда 41S
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 7
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Требуются данные контролей предшествующих серий
Значения КК одного уровня в десяти последовательных сериях по одну сторону от среднего или
Контроли обоих уровней в пяти последовательных сериях по одну сторону от среднего
Правило Вестгарда 10X
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 8: КК по правилам Вестгарда
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
«В КОНТРОЛЕ» СЕРИЯ ПРИЕМЛЕМАЯ
«ВНЕ КОНТРОЛЯ» СЕРИЯ НЕПРИЕМЛЕМАЯ
Данные контролей
Notes: <number>
8-5
<number>

## Slide 9: Практическое занятие
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Применяя правила Вестгарда, проанализируйте ежедневные значения контролей (следующий слайд).
Notes: <number>
Activity 3
<number>

## Slide 10
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Уровень 1. Глюкоза: Номер партии а1б2-глю
Уровень 2. Глюкоза: Номер партии а2в3-глю
Дни
Notes: <number>

## Slide 11: Ответы для занятия
КК качественных исследований – Тема 7
<number>
Дни 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36-44 – «в контроле»
Дни 23, 28, 29 – 12s
День 25 - 13s
День 32 – 22s
День 35 - R4s
Notes: <number>
Results of activity- verify
<number>