## Slide 1
Контроль процессов: Контроль качества количественных исследований
<number>

## Slide 2: Цели изучения
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
По окончании данного курса участники смогут:
  Различать точность и воспроизводимость
  Выбрать контрольные материалы
  Установить контрольный интервал для метода, в котором используется только один контроль
  Объяснить применение карт Леви-Дженнингса
  Объяснить, как решить проблему результатов «вне контроля»
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
КК количественных исследований – Тема 7

## Slide 4: Количественные исследования
измеряют количество определенного вещества в пробе
  цель контроля качества количественных исследований в том, чтобы обеспечить, что результаты пациентов:
  правильные
  надежные
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 5: Этапы внедрения:
Разработать правила и процедуры
Назначить ответственных, обучить сотрудников
Выбрать контроли высокого качества
Установить контрольные пределы
Разработать графики для нанесения значений контроля – карты Леви-Дженнингса
Отслеживать контрольные значения
Разработать процедуры для корректирующих действий
Записывать все предпринятые действия
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 6: Что такое контроль?
материал, содержащий анализируемое вещество
  анализируется вместе с пробами пациентов при постановке анализа
используется для проверки надежности аналитической системы
  после калибровки прибора
  периодически при постановке анализов
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 7: Калибраторы и контроли
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
Калибраторы
Материал с известной концентрацией Калибраторы используют для установления шкалы измерений.
Контроли
Материал, похожий на пробы пациентов, с установленной концентрацией. Контроли используют для проверки правильности процедур.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Notes: <number>

## Slide 9: Характеристики контрольных материалов
подходят для соответствующих анализов
значения перекрывают диагностически важные показатели
похожи по составу на пробы пациентов
доступны в большом количестве, в идеале на один год
хранят расфасованными на маленькие аликвоты (порции)
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 10: Виды контрольных материалов
могут быть заморожены, лиофилизированы или стабилизированы химическими консервантами
если требуется растворять, то делать это очень аккуратно
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 11: Источники контрольных материалов
закупленные
приготовленные в лаборатории
полученные из другой лаборатории, обычно из центральной или референс-лаборатории
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 12: Контрольные материалы
АТТЕСТОВАННЫЙ | Установленное значение определено заранее. Подтвердите и используйте.
НЕАТТЕСТОВАННЫЙ | Установленное значение не определено заранее. Полное исследование перед использованием.
ВНУТРИ- ЛАБОРАТОРНЫЙ | Смешанная сыворотка. Полное исследование, проверка.
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 13: Выбор контрольных материалов
значения перекрывают важные клинические значения
похожи по составу (матрице) на пробы пациентов
обычно доступны в высоком, нормальном и низком интервалах
КОНТРОЛИ
Критические высокий и низкий уровни
Нормальный уровень
Патологические высокий и низкий уровни
ПАЦИЕНТ
CONTROL
КОНТРОЛЬ
CONTROL
КОНТРОЛЬ
CONTROL
КОНТРОЛЬ
?
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Норма
Патология
Критический
Патология
Критический
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: Приготовление и хранение контрольных материалов
Следуйте инструкции производителя
Держите достаточное количество одной серии
Храните правильно
CONTROL
КОНТРОЛЬ
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: Этапы внедрения количественного КК
получите контрольный материал
проанализируйте каждый контроль 20 раз в течение 30 дней
рассчитайте среднее и +/- 1, 2, 3 стандартных отклонений (SD)
Среднее
1SD
1SD
2SD
3SD
2SD
3SD
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 16: Вычисление разброса
Разброс– это нормальное явление при повторных исследованиях контроля
На разброс влияют:
Техника работы сотрудника
Условия работы
Технические характеристики измерений
Задача – различить случайный разброс и разброс из-за ошибок
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 17: Показатели стремления к среднему
Данные в группе, хотя и различаются, но распределяются вокруг
среднего значения
Измерения
Ч
А
С
Т
О
Т
А
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Показатели стремления к среднему
Мода | наиболее часто встречаемое значение
Медиана | значение в середине ряда измерений
Среднее | вычисленное среднее арифметическое всех значений
Notes: <number>

## Slide 19: Средние значения могут не совпадать
Мода
Медиана
Среднее
Измерения
Ч
А
С
Т
О
Т
А
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 20: Символы, используемые в вычислениях
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: Вычисление среднего
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>
8- 3 and Appendix 8-A

## Slide 22: Пример Вычисление среднего: ИФА
Проанализируйте контроль 20 раз в течение 30 дней. Запишите оптическую плотность контроля (ОП) и пороговое значение (ПЗ) в каждом анализе.
Разделите ОП на ПЗ (ОП /ПЗ) для каждого измерения. Это стандартизует данные.
Для вычисления среднего суммируйте полученные величины и разделите на число измерений.
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 23: Результаты с выпадающим значением
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
192 mg/dL
194 mg/dL
196 mg/dL
196 mg/dL
185 mg/dL
196 mg/dL
200 mg/dL
200 mg/dL
202 mg/dL
270 mg/dL
204 mg/dL
208 mg/dL
212 mg/dL
198 mg/dL
204 mg/dL
208 mg/dL
212 mg/dL
198 mg/dL
192 mg/dL
196 mg/dL
Notes: <number>
8-3

## Slide 24: Нормальное распределение
все значения распределяются симметрично по обе стороны от среднего
характерная колоколообразная кривая
принимается за основу для статистики контроля качества
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
среднее
Частота
Notes: <number>

## Slide 25: Что такое точность и воспроизводимость?
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
Контроль качества используют для проверки точности и воспроизводимости исследований.

## Slide 26: Определения
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
Точность | Близость измерений к истинному значению
Воспроизво-димость | Степень разброса в измерениях
Смещение | Разница между ожидаемым результатом измерения и принятым установленным значением
Notes: <number>

## Slide 27
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
Точный =
Точный и воспроизводимый
Воспроизводимый, но смещенный
Невоспроизводимый
Точность и воспроизводимость
Воспроизводимый и несмещенный
Notes: <number>

## Slide 28: Стандартное отклонение и вероятность
В группе данных с нормальным распределением случайное измерение попадет в пределы:
± 1 SD в 68,3% случаев ± 2 SD в 95,5% случаев
± 3 SD в 99,7% случаев
68,2%
95,5%
99,7%
Частота
-3s - 2s -1s Среднее +1s +2s +3s
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 29: Стандартное отклонение (SD)
SD – это основная мера разброса, используемая в лаборатории
Стандартное отклонение – формула из статистики
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 30: Коэффициент вариации
Коэффициент вариации (CV) – это SD, выраженное в процентах от среднего
CV используют для проверки воспроизводимости
CV используют для сравнения методов
в идеале, CV должен быть менее 5%
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 31: Карты Леви-Дженнингса
КК количественных исследований – Тема 7
<number>
показывают контрольные интервалы графически
Notes: <number>

## Slide 32: Статистика для количественного КК
проанализируйте контрольный материал не менее 20 раз в течение 20-30 дней
обеспечьте, чтобы были представлены все реальные вариации в процедурах
вычислите среднее и ±1, 2, 3 SD
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 33: Начертите линии для среднего и SD (вычисленных для результатов 20 контролей)
СРЕДНЕЕ
+1SD
+2SD
-1SD
-2SD
-3SD
+3SD
Дни
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.5
Название:
Серия №:
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 34
СРЕДНЕЕ
+1SD
+2SD
-1SD
-2SD
-3SD
+3SD
Дни
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.5
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Карта Леви-Дженнингса
Отмечайте каждое измерение контроля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Notes: <number>

## Slide 35: Число контролей
Интерпретация зависит от числа контролей в серии с пробами пациентов.
Хорошо: Если есть один контроль:
  результаты приемлемые, если значение контроля в пределах ± 2SD и если нет сдвига или тенденции
Лучше: Если есть два контроля разного уровня
  применяют правила Вестгарда
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 36: Выявление ошибок
случайные ошибки: в разбросе результатов КК нет закономерности – результаты неприемлемы, если значения КК выходят за пределы 2 SD
систематические ошибки: результаты неприемлемы, устраните источник ошибок
Примеры:
  сдвиг – 6 последовательных результатов контроля на одной стороне от среднего
  тенденция – контроли, сдвигающиеся в одном направлении и приближающиеся к границе предела
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 37: Карта Леви-Дженнингса Сдвиг
СРЕДНЕЕ
+1SD
+2SD
-1SD
-2SD
-3SD
+3SD
Дни
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.5
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 38
СРЕДНЕЕ
+1SD
+2SD
-1SD
-2SD
-3SD
+3SD
Дни
190.5
192.5
194.5
196.5
188.5
186.5
184.5
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Карта Леви-Дженнингса Тенденция
Notes: <number>

## Slide 39: Неопределенность измерений
представляет собой интервал значений, в котором с большой вероятностью будет находиться истинное значение
по оценке охватывает 95%
чем точнее метод, тем меньше будет разброс значений внутри интервала в 95%
в большинстве случаев, интервал ±2 SD является приемлемым интервалом неопределенности, задаваемой случайным разбросом
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 40: Если КК «вне контроля»
ОСТАНОВИТЕ исследование
Выявите и устраните причину
Повторите анализ проб пациентов и контролей
Не выдавайте результаты анализов проб от пациентов до тех пор, пока проблема не будет решена и контроли не будут показывать правильные значения
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 41: Решение проблемы «вне контроля»
Выявите причину проблемы
Следуйте утвержденным правилам и процедурам, выполняя корректирующие действия
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 42: Возможные причины
порча реагентов или тест-систем
порча контрольного материала
ошибка сотрудника
несоблюдение инструкции производителя
устаревший вариант протокола исследования
проблемы с оборудованием
неправильная калибровка
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 43: Выводы
  Программа контроля качества для количественных исследований необходима. Она должна обеспечить:
  проверку всех количественных анализов
  задокументированные правила и процедуры, которые соблюдаются всеми сотрудниками
  ответственного за качество сотрудника, который проверяет результаты КК
  использование статистики, ведение записей
  протоколы по устранению проблем и проведению корректирующих действий
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 44: Основные положения
Программа КК позволит лаборатории различить нормальный разброс и ошибки.
Программа КК следит за точностью и воспроизводимостью лабораторных исследований.
Отчет с результатами анализов проб от пациентов не должен выдаваться, если результаты КК аналитической серии не соответствуют установленному в лаборатории значению.
<number>
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>

## Slide 45: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
КК количественных исследований – Тема 7
Notes: <number>